ANEXA 1          la caietul de sarcini

SPECIFICATII TEHNICE LOT 1

DENUMIRE:   APARAT ANESTEZIE

Tip/ Model:    ………………………………………………………………………….…….

Producator/Tara  :………………………………………………………………………….

An de fabricatie : 2019

| Nr. crt | CERINTE MINIME OBLIGATORII | DA | NU | CONFORMITATE/ ARGUMENTARE (se va indica pagina din documentatia tehnica prezentata de operatorul economic unde se regaseste specificatia tehnica / documentul necesar indeplinirii cerintei ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | CONDITII GENERALE |  |  |  |
| 1. | Dispozitivul medical care face obiectul achiziției trebuie sa fie purtător de marcaj CE, se va prezenta |  |  |  |
|  | Certificat de conformitate CE, cu cerintele Directivei 93/42/EEC, emis de un Organism Notificat („conform cu originalul”, traducere autorizata) |  |  |  |
| 2 | Declaratia prin care certifica faptul ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de reglementările legale în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă; |  |  |  |
| 3 | Tabel detalii producator |  |  |  |
| II | COMPONENTA |  |  |  |
| 1 | Aparat de anestezie – 1 buc. |  |  |  |
| 2 | Modul multigas – 1 buc. |  |  |  |
| 3 | Sistem absorbtie CO2 – 1 buc. |  |  |  |
| 4 | Cablu de alimentare – 1 buc |  |  |  |
| 5 | Vaporizator sevofluran – 1 buc. |  |  |  |
| 6 | Set circuit respirație adult – 1 buc. |  |  |  |
| 7 | Senzor oxigen – 1 buc. |  |  |  |
| 8 | Monitor de funcții vitale – 1 buc. |  |  |  |
| 9 | Cablu EKG – 1 buc. |  |  |  |
| 10 | Senzor SpO2 adult – 1 buc |  |  |  |
| 11 | Manșetă NIBP adult – 1 buc. |  |  |  |
| 12 | Senzor temperatură – 1 buc. |  |  |  |
| 13 | Cablu de alimentare – 1 buc. |  |  |  |
| 14 | Manuale de utilizare in limba romana , traduse de traducator autorizat – 1 buc/comp. |  |  |  |

| - SPECIFICAȚII TEHNICE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificații tehnice pentru aparatul de anestezie |  |  |  |  |  |  |
| - CERINTE GENERALE |  |  |  |  |  |  |
| - Aparat de anestezie cu ventilator integrat destinat interventiilor medicale de la adulti pana la nou-nascuti |  |  |  |  |  |  |
| - Monitor integrat pentru vizualizarea parametrilor ventilatiei (presiunile in caile respiratorii si volumele de gaze ) |  |  |  |  |  |  |
| - Aparatul trebuie sa permita realizarea de aplicatii anestezice cu volum scazut si minim cu compensare rezistenta pentru circuitul de respiratie. |  |  |  |  |  |  |
| - Dotat cu sistem de compensare gaze proaspete |  |  |  |  |  |  |
| - Aparatul sa fie dotat cu minim 3 sertare de depozitare |  |  |  |  |  |  |
| - Ventilatorul si vaporizatorul din dotarea aparatului sa fie produse de aceasi companie |  |  |  |  |  |  |
| - Backup baterie pana la 2 ore |  |  |  |  |  |  |
| - Suport pentru butelia de oxigen (10L) |  |  |  |  |  |  |
| - Conectori pentru gazele medicinale furnizate de la statia centrala: O2, N2O si aer |  |  |  |  |  |  |
| - Furtunuri de conectare pentru O2, N2O siaer de minimum 3 m lungime |  |  |  |  |  |  |
| - Reductor de presiune pentru butelia de gaz medicinal de rezerva, conform cu standardele in vigoare |  |  |  |  |  |  |
| - VENTILATOR ( SPECIFICATII DE OPERARE) |  |  |  |  |  |  |
| Moduri de ventilare : 1.Controlat in volum (VCV) 2.Controlat in presiune (PCV) 3.Sincronizat in volum (SIMV-VC) 4.Suport presiune cu backup pentru apnee (PS) 5.Manual 6.Standby 7.Sincronizat in presiune (SIMV-PC) – Optional 8.Cu volum garantat (PCV-VG) - Optional |  |  |  |  |  |  |
| - Ventilator inclus , controlat pneumatic si actionat electronic |  |  |  |  |  |  |
| - Sa nu fie necesara inlocuirea baloanelor in cazul in care se face trecerea de la un pacient adult la unul nou-nascut |  |  |  |  |  |  |
| - Volumul tidal: - 20-1500 ml ( in volum controlat si in modurile sincronizate) - 5-1500 ml (controlat presiune) |  |  |  |  |  |  |
| - Psupport : 3-50 cm H2O cu increment de 1 cm pentru modurile sincronizate si cu suport de presiune |  |  |  |  |  |  |
| - Ptarget : 5-70 cm H20 cu increment de 1cm pentru controlat in presiune si sincronizat presiune |  |  |  |  |  |  |
| - Rata respiratorie : - 4-100 respiratii/min pentru volum controlat , volum garantat ,presiune controlata si moduri sincronizate - 2-60 respiratii/min cu increment de 1 respiratie pentru modurile cu suport presiune |  |  |  |  |  |  |
| - Fractie inspir-expir : 4:1¬ 1:8 cu increment de 0.5 pentru volum controlat , presiune controlata si volum garantat |  |  |  |  |  |  |
| - Timp inspir : 0.2 ¬ 5 secunde cu increment de 0.1 secunde pentru modurile sincronizate |  |  |  |  |  |  |
| - Pauza inspir : OFF , 5% ¬ 60% pentru volum controlat si sincronizat in volum |  |  |  |  |  |  |
| - Trigger de debit : 1L/min ¬ 15L/min pentru modurile sincronizate si cu suport presiune |  |  |  |  |  |  |
| - Panta inspir : 0s ¬ 2s cu increment de 0.1s pentru control presiune ,volum garantat ,sincronizate si cu suport de presiune |  |  |  |  |  |  |
| - Presiune pozitiva la sfarsit de expir: - Integrata si controlata electric - Interval : OFF , 3 ¬ 30 cm H20 cu increment de 1 cm |  |  |  |  |  |  |
| - Alimentare cu gaze intre 2.8 – 6 bari |  |  |  |  |  |  |
| - Peak debit gaze : >=90 l/min + debit gaze proaspete |  |  |  |  |  |  |
| - Volum minut expirat : 0 ¬ 30 l |  |  |  |  |  |  |
| - Volum tidal expirat : 0 ¬ 3000 ml |  |  |  |  |  |  |
| - Concentratie oxigen : 18% - 100% |  |  |  |  |  |  |
| - Presiune peak : -20cm H2O ¬ 99cm H2O |  |  |  |  |  |  |
| - Presiune medie : -20cm H2O ¬ 99cm H2O |  |  |  |  |  |  |
| - Presiune platou : -20cm H2O ¬ 99cm H2O |  |  |  |  |  |  |
| - Frecventa : 0 ¬ 110 respiratii/minut |  |  |  |  |  |  |
| - Tabel trenduri |  |  |  |  |  |  |
| - Monitorizare continua a trendurilor este stocata si aratata in tabel incluzand presiune peak , presiune platou , presiune medie, presiune pozitiva la sfarsit de expir ,frecventa,volum tidal,volum minut,concentratie oxigen,capnografie ,FiCO2, concentratia alveolara minima pentru cei 2 agenti anestezici si pentru protoxidul de azot , FG-O2,FG-aer,FG-N2O.Partea din stanga trebuie sa includa cei 10 parametrii iar cei ramasi sa fie vizualizati in partea dreapta . - Setarile trebuie sa includa tipul pacientul , modul de ventilare si toti parametrii setati. - Aparatul trebuie sa fie capabil sa memoreze maxim 30 de zile de date sub forma de trend , iar intervalul sa fie de 5 minute,ajustabil |  |  |  |  |  |  |
| - Diagrama trenduri |  |  |  |  |  |  |
| - Informatiile continue sub forma de trenduri sunt stocate si expuse in diagrama incluzand presiuni,dioxid de carbon,agent anestezic,volum minut,volum tidal,oxigen. - Aparatul trebuie sa poata memora 72 de ore de trenduri sub forma de diagrama |  |  |  |  |  |  |
| - Stocare alarme |  |  |  |  |  |  |
| - Toate mesajele pentru alarme pot fi vizualizate din meniu.Prin selectarea mesajului de alarma detaliile despre factorii care au provocat alarma apar pe ecran . - Aparatul trebuie sa fie capabil sa memoreze ultimele 200 de mesaje de alarma |  |  |  |  |  |  |
| - Acuratete livrare/monitorizare |  |  |  |  |  |  |
| - Monitorizare si livrare volum : <100 ml=mai bun de 10 ml : >100 ml=mai bun de 10% |  |  |  |  |  |  |
| - Monitorizare si livrare presiune : +-10% sau +-3 cm H2O |  |  |  |  |  |  |
| - Livrare PEEP : +-2cm H2O sau +-10% |  |  |  |  |  |  |
| - Setari alarme |  |  |  |  |  |  |
| - Volumul pe minut : - Joasa : 0-20 L/min - Inalta : 1-25 L/min |  |  |  |  |  |  |
| - Fractia de oxigen inspirat: - Joasa : 18-99% - Inalta : 21-100% |  |  |  |  |  |  |
| - Presiune joasa in caile respiratorii : 0¬70cm H2O |  |  |  |  |  |  |
| - Presiune inalta in caile respiratorii : 10¬80cm H2O |  |  |  |  |  |  |
| - Apnee : - Ventilatie mecanica pornita : Volumul tidal <10 ml/respiratie sau presiunea medie < 1cm H2O masurat in 30 secunde cand frecventa >=6 Volumul tidal <10 ml/respiratie sau presiunea medie <1cm H2O masurat in 35 secunde cand frecventa<6 - Ventilatie mecanica oprita : Volumul tidal <10 ml/respiratie masurat in 60 de secunde |  |  |  |  |  |  |
| - Presiune subatmosferica : Paw< -2 cm H2O |  |  |  |  |  |  |
| - Rata respiratie inalta : 8-60 respiratii/minut |  |  |  |  |  |  |
| - Numaratoare inversa alarma in mod silentios : 120-0 secunde |  |  |  |  |  |  |
| - Componente ventilator |  |  |  |  |  |  |
| - Transductor de debit instalat in circuitul de respiratie |  |  |  |  |  |  |
| - Senzor oxigen cu celula galvanica cu durata de viata de aproximativ 12 luni in functie de utilizare |  |  |  |  |  |  |
| - Monitor parametrii ventilare: - Extern cu unghiuri multiple de rotatie - Color TFT cu diagonala de minim 10 inch ,touch screen , 1024x768 pixeli , 16777216 culori - Parametrii vizualizati - toti parametrii si alarmele setate incluzand : Volumul tidal , frecventa,fractia inspir-expir,timp inspir,presiune pozitiva la sfarsit de expir,frecventa minima,trigger ,presiunea tinta,Ppeak , presiunea medie , presiunea de platou,fractia de oxigen inspirat,rezistenta si compleanta , Capnografie (Optional) , Monitorizare agenti anestezici cu 5 ID-uri de agenti recunoscute automat si cu afisarea concentratiei minime alveolare - Undele P-T,F-T,V-T,CO2-T si curbele Paw-V,V-debit,Paw-F |  |  |  |  |  |  |
| Functii de siguranta integrate : In cazul in care alimentarea cu curent si bateria nu mai functioneaza sa permita ventilarea manuala ,livrarea de gaze si agent anestezic . Valva pentru presiune pozitiva se deschide la 85+-2cm H2O |  |  |  |  |  |  |
| - LIVRARE AGENTI ANESTEZICI |  |  |  |  |  |  |
| - Aparatul sa permita montarea rapida a doua vaporizatoare pentru interschimbabilitate usoara cu prindere Selectatec interlock |  |  |  |  |  |  |
| - Vaporizatoarele trebuie sa aiba compensare de temperatura/presiune/debit |  |  |  |  |  |  |
| - Vaporizatoarele sa fie destinate pentru urmatorii agenti anestezici :sevoflurane , isoflurane,enfluran,halothan |  |  |  |  |  |  |
| - Acuratete : - Interval debit : 0.2 – 15 L/min |  |  |  |  |  |  |
| - Temperatura de operare : 15-35 C |  |  |  |  |  |  |
| - MONITORIZARE GAZE ANESTEZICE |  |  |  |  |  |  |
| - Operare : 10-40 C ( 50 – 104 F) |  |  |  |  |  |  |
| - Umiditate : 10-95% , non-condens |  |  |  |  |  |  |
| - Presiune atmosferica : 525 – 1200 hPa |  |  |  |  |  |  |
| - Calibrare : nici o rutina de calibrare nu este necesara |  |  |  |  |  |  |
| - Trise : CO2 < 90 ms ; N2O,AA < 300 ms |  |  |  |  |  |  |
| - Perioada de raspuns sistem : < 1 sec |  |  |  |  |  |  |
| - Rata respiratorie : 0-150 bpm ; +- 1 bpm |  |  |  |  |  |  |
| - Compensare :automata pentru presiunea atmosferica , temperatura si interferenta spectrala |  |  |  |  |  |  |
| - Adaptori : - Adult/pediatric : 6ml spatiu mort - Nou-nascut : 1ml spatiu mort |  |  |  |  |  |  |
| - Gaze monitorizate : CO2 , protoxid de azot ,sevofluran, Isofluran , enfluran , halothan , desfluran |  |  |  |  |  |  |
| - Interval de masurare : - CO2 : 0-15 VOL% - N2O : 0-100 VOL% - HALO. , ISO. , ENF. : 0-8 VOL% - SEVO. : 0-10 VOL % - DESF. : 0-22 VOL % |  |  |  |  |  |  |
| - Acuratete masurare : - CO2 : 0-10 vol% +- (0.2 vol% + 2% din citire) : 10-15 vol% +- (0.3 vol% + 2% din citire) - N2O : +- (2 vol% + 2% din citire) - HAL., ISO. , ENF.,SEV. ,DES. : +- (0.15 vol% + 5% din citire ) |  |  |  |  |  |  |
| - CARACTERISTICI ELECTRICE |  |  |  |  |  |  |
| Alimentare : 100-240V , 50/60 HZ. |  |  |  |  |  |  |
| Baterie interna reincarcabila 24VDC , 5.0AH |  |  |  |  |  |  |
| Backup alimentare : 120 minute in conditii clasice de operatie si incarcata complet |  |  |  |  |  |  |
| Timp de alimentare baterie : aproximativ 8 ore (pornit sau in modul stanby) |  |  |  |  |  |  |
| Luminare suprafata de lucru : tip LED cu ajustare de luminozitate |  |  |  |  |  |  |
| - CARACTERISTICI PNEUMATICE |  |  |  |  |  |  |
| ACGO (OPTIONAL) : Conexiune ISO 22mm OD si 15 mm ID pentru conectare circuite Magill sau Bain |  |  |  |  |  |  |
| Alimentare cu gaze: O2, N2O, Aer intre 2.8 – 6 bari |  |  |  |  |  |  |
| Tip conexiune alimentare cu gaze: NIST/DISS |  |  |  |  |  |  |
| Control O2 : scaderea proportionala a protoxidului de azot cu reducere in presiunea O2 |  |  |  |  |  |  |
| Interval alarma cadere alimentare gaze : 185 -215 kPa |  |  |  |  |  |  |
| Oxigen de urgenta : 25-75 L/min evitand vaporizatorul |  |  |  |  |  |  |
| Aparatul sa fie dotat cu 6 coloane de debitmetre iluminate , 2 debitmetre pentru fiecare gaz.O coloana de la 0 la 1L/min si cealalta de la 1 la 10L/min pentru oxigen si protoxid si de la 1 la 12L/min pentru aer |  |  |  |  |  |  |
| Sistemul sa fie capabil sa livreze o concentratie de minimum 21% oxigen, in orice moment, in amestecul cu protoxidul de azot |  |  |  |  |  |  |
| Taiere alimentare cu protoxid de azot daca debitul de oxigen este sub 0.2L/min sau daca valva pentru oxigen proaspat este inchisa. |  |  |  |  |  |  |
| - CARACTERISTICI CIRCUIT RESPIRATOR |  |  |  |  |  |  |
| Aparatul sa fie prevazut cu canistra absorbtie dioxid de carbon cu capacitatea de absorbtie 1500 ml |  |  |  |  |  |  |
| Canistra sa fie detasabila intra-operator cu ajutorul functiei Bypass (optional) |  |  |  |  |  |  |
| Aparatul sa permita trecerea de la ventilarea spontana la cea manuala intr-un singur pas |  |  |  |  |  |  |
| Sistemul sa aiba incorporat incalzitor de gaze pentru a furniza pacientului gaze calde. (32-40 C) |  |  |  |  |  |  |
| Valva APL cu interval de la 0 la 70 cm H2O cu buton rotativ |  |  |  |  |  |  |
| Toate materialele aflate in contact cu gazele expirate de pacient sa fie autoclavabile cu exceptia celulei de O2 |  |  |  |  |  |  |
| - CARACTERISTICI MEDIU INCONJURATOR |  |  |  |  |  |  |
| - Operarea sistemului : - Temperatura de operare : 10-40 C - Umiditate: mai mica de 80% umiditate relativa |  |  |  |  |  |  |
| - Depozitarea echipamentului: - Temperatura : -20 – 60 C - Umiditate : mai mica de 95% umiditate relativa - Celula de oxigen : -20 – 50 C |  |  |  |  |  |  |
| - Compatibilitate elctromagnetica : se incadreaza cu toate cerintele pentru EN60601-1-2 |  |  |  |  |  |  |
| Specificații tehnice pentru monitorul de functii vitale |  |  |  |  |  |  |
| - SPECIFICATII GENERALE |  |  |  |  |  |  |
| Intregul echipament trebuie sa fie nou, fara urme de utilizare sau reparatii. Modelele propuse sa fie actualizate cu cele mai noi functii si dotari in domeniul tehnologiei medicale |  |  |  |  |  |  |
| Sa permita monitorizarea functiilor vitale pentru pacienti de toate varstele – adulti, copii, nou-nascuti |  |  |  |  |  |  |
| Greutate pana la 3 kg |  |  |  |  |  |  |
| Sa aiba inclus maner pentru transport |  |  |  |  |  |  |
| Alimentare : AC 110-220 V, 50/60 Hz |  |  |  |  |  |  |
| Baterie cu durata de functionare nu mai mica de 2 ore |  |  |  |  |  |  |
| - AFISAJ |  |  |  |  |  |  |
| Ecran LCD color cu touch screen |  |  |  |  |  |  |
| Diagonala de 10” sau mai mare |  |  |  |  |  |  |
| Rezolutie: 1280 x 800 pixeli |  |  |  |  |  |  |
| Afisare simultana si in timp real a minim 8 forme de unda |  |  |  |  |  |  |
| Mod de vizualizare “Numere Mari” pentru parametrii monitorizati |  |  |  |  |  |  |
| - ALARME SI TRENDURI |  |  |  |  |  |  |
| Alarme atat auditive cat si vizuale pentru toti parametrii monitorizati |  |  |  |  |  |  |
| Minim 4 setari diferite pentru gradul de risc al alarmei - Critic, Pericol, Avertisment, Informare. |  |  |  |  |  |  |
| Posibilitatea de pornire/oprire a alarmei separat pentru fiecare parametru in parte |  |  |  |  |  |  |
| Inregistrare trenduri pentru toti parametrii, pana la 720 ore |  |  |  |  |  |  |
| OxyCRG cu vizualizarea simultana a undelor Spo2,ritm cardiac si respiratie |  |  |  |  |  |  |
| Mini-trenduri pentru toti parametrii, de 30 minute, 1 ora, 2 ore |  |  |  |  |  |  |
| Posibilitate de inregistrare a parametrilor monitorizati pe o memorie externa |  |  |  |  |  |  |
| Card pacient incorporat |  |  |  |  |  |  |
| Vizualizarea paramterilor in modul ‘Pat-la-pat’ |  |  |  |  |  |  |
| Salvarea fragmentelor tuturor formelor de unda – pana la 30 secunde |  |  |  |  |  |  |
| - DESIGN MODULAR SI INTERFETE DE COMUNICARE |  |  |  |  |  |  |
| Monitoarele de functii vitale sa aiba o structura modulara cu detectia atomata a modulelor conectate |  |  |  |  |  |  |
| Modulele de masurare pot fi introduse si scoase de catre utilizator (fara scule) fara intreruperea monitorizarii celorlalti parametri |  |  |  |  |  |  |
| Monitoarele trebuie sa aiba o multi-conectare versatila (prize, cabluri) pentru conectarea unor module suplimentare |  |  |  |  |  |  |
| Recunoastrea automata a tipului de modul conectat la multi-conector |  |  |  |  |  |  |
| Module optionale: - IBP – cu 2 sau 4 canale - Modul Capnograf - Modul multigas - Modul monitorizare invaziva a outputului cardiac – termodilutie - Modul monitorizare non-invaziva a outputului cardiac – impedanta cardiaca - Modul BIS – profunzime anestezie - Modul NMT – transmisie neuromusculara - Modul EEG - electroencefalograma - Modul ECG – cu 12 canale |  |  |  |  |  |  |
| Modul WiFi incorporat pentru conectarea la statia centrala de monitorizare |  |  |  |  |  |  |
| Conexiune Ethernet |  |  |  |  |  |  |
| Port USB |  |  |  |  |  |  |
| Card de memorie – port pentru card de memorie (micro SD) |  |  |  |  |  |  |
| Conexiune HDMI pentru conectarea unui monitor suplimentar |  |  |  |  |  |  |
| Monitorul suplimentar trebuie sa poata configura si reda informatia inregistrata, separat de cea de pe monitorul principal |  |  |  |  |  |  |
| Posibilitatea de conectare la statia central prin wireless |  |  |  |  |  |  |
| Vizualizarea parametrilor in modul ‘Pat-la-Pat’ |  |  |  |  |  |  |
| Software special pentru accesarea datelor de la distanta, in timp real, cu ajutorul telefoanelor inteligente si tabletelor. |  |  |  |  |  |  |
| - PARAMETRII INREGISTRATI - ECG |  |  |  |  |  |  |
| Inregistrare derivatii - I, II, III, aVR, aVL, aVF, V |  |  |  |  |  |  |
| Monitorizare segment ST pe toate derivatiile |  |  |  |  |  |  |
| Monitorizare segmente QT si QTc |  |  |  |  |  |  |
| Analizarea aritmiei in timp real |  |  |  |  |  |  |
| Inregistrarea automata a aritmiilor pe memoria externa |  |  |  |  |  |  |
| Detectie pacemaker |  |  |  |  |  |  |
| Protectie impotriva defibrilarii si a echipamentului electrochirurgical |  |  |  |  |  |  |
| Ritmul cardiac intre 0 - 350 bpm |  |  |  |  |  |  |
| Filtre ECG : operatie , monitorizare , diagnostic |  |  |  |  |  |  |
| Masurarea continua a impedantei pentru fiecare electrod si detectarea pierderilor de contact ale acestora cu pielea. |  |  |  |  |  |  |
| - TEMPERATURA |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura intre 0 - 50°С |  |  |  |  |  |  |
| Precizia masuratorilor ± 0.1 °С intre 34 - 44°С |  |  |  |  |  |  |
| - MASURAREA NONINVAZIVA A PRESIUNII SANGELUI |  |  |  |  |  |  |
| Metodada de masurare – oscilometrica |  |  |  |  |  |  |
| Determinarea presiunii sangelui - Sistolic, Diastolic sau Mediu |  |  |  |  |  |  |
| Destinat pacientilor de orice varsta (neonatal, pediatric, adult) |  |  |  |  |  |  |
| Masuratori intre 10 - 300 mmHg |  |  |  |  |  |  |
| Protectie la timpul maxim de masurare |  |  |  |  |  |  |
| Protectie la presiunea maxima in manseta |  |  |  |  |  |  |
| Mod de masurare manual, automat si continuu |  |  |  |  |  |  |
| Functie de punctie venoasa |  |  |  |  |  |  |
| Posibilitatea de a seta perioada de masurare automat intre 1 - 480 minute |  |  |  |  |  |  |
| - PULSOXIMETRIE |  |  |  |  |  |  |
| Tehnologia de masurare - Masimo SET sau Nellcor OxiMax |  |  |  |  |  |  |
| Interval SpO2 intre 0 – 100% |  |  |  |  |  |  |
| Interval rimt cardiac intre 25-240 bpm |  |  |  |  |  |  |
| Afisarea pletismografiei impreuna cu indicatorul de calitate a semnalului pentru Spo2 precum si indicele de perfuzie |  |  |  |  |  |  |
| - RITMUL RESPIRATOR (RR) |  |  |  |  |  |  |
| Metoda de masurare – impedanta |  |  |  |  |  |  |
| RR intre 0 - 150 respiratii pe minut |  |  |  |  |  |  |
| Mod APNEE cu limite selectabile de catre utilizator de la minim 5 secunde pana la 60 de secunde |  |  |  |  |  |  |
| Alegerea derivatiilor EKG pentru inregistrare – I sau II |  |  |  |  |  |  |
| MODULE OPTIONALE : MONITORUL SA FIE COMPATIBIL CU URMATOARELE MODULE |  |  |  |  |  |  |
| - MODUL CAPNOGRAF |  |  |  |  |  |  |
| Metoda de masurare – absorbtia in infrarosu |  |  |  |  |  |  |
| Tehnologia MainStream |  |  |  |  |  |  |
| Interval EtCO2 intre 0 - 150 mmHg (0-20%) |  |  |  |  |  |  |
| RR intre 0 - 120 1/min |  |  |  |  |  |  |
| Alarma APNEE cu limite selectabile de catre utilizator de la minim 5 secunde pana la 40 de secunde |  |  |  |  |  |  |
| - MASURAREA INVAZIVA A PRESIUNII SANGELUI |  |  |  |  |  |  |
| Canale IBP – 2 sau 4 |  |  |  |  |  |  |
| Presiunea sangelui intre -50 si pana la +350 mmHg |  |  |  |  |  |  |
| Posibilitatea masurarii, folosind senzori reutilizabili |  |  |  |  |  |  |
| - MASURAREA NONINVAZIVA A PARAMETRILOR HEMODINAMICI CENTRALI |  |  |  |  |  |  |
| Metoda masurarii – cardiografia de impedanta (ICG) |  |  |  |  |  |  |
| Parametrii urmariti: - Capacitatea cardiaca (CO) - Volum Stroke / Indice (SV) - Conținutul de fluide toracice - Rezistenta vasculara sistemica / Indice (SVR) Indicele de livrare a oxigenului |  |  |  |  |  |  |
| Limite CO intre 0 - 30 l/min |  |  |  |  |  |  |
| Limite SV intre 0 - 250 ml |  |  |  |  |  |  |
| Limite SVRI intre 0 - 8000 dyn・s・cm-5・m2 |  |  |  |  |  |  |
| - MASURAREA INVAZIVA A PARAMETRILOR HEMODINAMICI CENTRALI |  |  |  |  |  |  |
| Metoda de masurare – termodilutia |  |  |  |  |  |  |
| Capacitatea cardiaca intre - 0.1 to 20.0 l/min |  |  |  |  |  |  |
| Acuratete ± 0,1 l/min |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura de injectare de la 0.0 °С la +30.0 °С |  |  |  |  |  |  |
| Parametrii urmariti: - Capacitatea cardiaca (CO) - Volum Stroke (SV) - Indice cardiac (CI) Indice Stroke (SI) |  |  |  |  |  |  |
| Afisarea curbei de termodilutie |  |  |  |  |  |  |
| Afisarea simultana a cel putin 5 masuratori cu posibilitatea unei medii ulterioare |  |  |  |  |  |  |
| - MODUL MULTIGAZ |  |  |  |  |  |  |
| Metoda de masurare – absorbtia in infrarosu |  |  |  |  |  |  |
| Gaze monitorizate: FiO2, FiCO2, EtCO2, N2O, Halothan (Hal), Іzofluran (Iso), Enfluran (Enf), Sevofluran (Sev), Desfluran (Des) |  |  |  |  |  |  |
| Limite СO2 - 0-15% |  |  |  |  |  |  |
| Limite N2O - 0-100% |  |  |  |  |  |  |
| Limite Hal, Iso, Enf - 0-8% |  |  |  |  |  |  |
| Limite Sev - 0-10% |  |  |  |  |  |  |
| Limite Des - 0-22% |  |  |  |  |  |  |
| Detectarea amestecului de agenti |  |  |  |  |  |  |
| Afisarea valorii MAC |  |  |  |  |  |  |
| - MODUL BIS – MASURAREA PROFUNZIMII ANESTEZIEI |  |  |  |  |  |  |
| Metoda de masurare - analiza EEG |  |  |  |  |  |  |
| Numar de inregistrari canale EEG - 2 |  |  |  |  |  |  |
| Latimea de banda a semnalului EEG - 0,25-100 Hz |  |  |  |  |  |  |
| Valori index BIS nu mai putin de 0 – 100 |  |  |  |  |  |  |
| Intervalul de masurare a impedantei nu mai putin de 0 – 999 kOhm |  |  |  |  |  |  |
| Afisarea parametrilor: - Indice BIS - Indice calitatea semnal SQI - Activitatea EMG - Indice BC EEG |  |  |  |  |  |  |
| Afisarea trendului indicelui BIS |  |  |  |  |  |  |
| - MASURAREA TRANSMITERII NEUROMUSCULARE (NMT) |  |  |  |  |  |  |
| Metoda de masurare - evaluarea raspunsului muscular la stimulare |  |  |  |  |  |  |
| Moduri de stimulare: - ST - TOF - TET - PTC - DBS |  |  |  |  |  |  |
| Masurarea raspunsului la stimulare utilizand un senzor ( accelerometru) |  |  |  |  |  |  |
| Curentul de stimulare intre 20 - 60 mA |  |  |  |  |  |  |
| - ELECTROENCEFALOGRAFIE INTEGRATA |  |  |  |  |  |  |
| Canale - 2 |  |  |  |  |  |  |
| Latimea de banda EEG sa nu fie mai mica de 0.5 Hz–30 Hz |  |  |  |  |  |  |
| Afisarea urmatoarelor curbe: - EEG - aEEG – emisfera dreapta (RH) si stanga (LH) ale creierului - Trendul mediu (Avg) - Curba de impedanta a fiecarui canal |  |  |  |  |  |  |
| Afisarea trendului aEEG |  |  |  |  |  |  |
| - CERINTE SPECIALE |  |  |  |  |  |  |
| Software pentru analiza veriatiile de ritm cardiac (HRV) |  |  |  |  |  |  |
| Calculator medicatie |  |  |  |  |  |  |
| Calculator parametrii oxigenare |  |  |  |  |  |  |
| Calculator parametrii ventilare |  |  |  |  |  |  |
| Calculator parametrii hemodinamici |  |  |  |  |  |  |

| IV | DISPONIBILITATE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | in mod continuu cu pauze pentru perioada de curatare, dezinfectie si service. |  |  |  |
| V | EXTENSIBILITATE/MODERNIZARE (UPGRADE) |  |  |  |
|  | Sa permita upgrade |  |  |  |
| VI | ## GARANTIE |  |  |  |
|  | Perioadă de garanţie: minim 24 de luni, pentru toate echipamentele si accesoriile, de la instalarea, punerea în funcţiune si instruirea personalului. |  |  |  |
| VII | POST GARANTIE |  |  |  |
|  | Declaratie din parte ofertantului prin care atesta disponibilitatea, in maxim 72 de ore de la solicitare, a cel putin unei unitati de service ori de cate ori va deveni necesar. |  |  |  |
|  | Declaratie din parte ofertantului ca este in masura sa asigure piese de schimb si consumabile pentru o perioada de minim 8 ani, dupa expirarea perioadei de garantie. |  |  |  |
| VIII | ## LIVRARE, AMBALARE, ETICHETARE, TRANSPORT SI ASIGURARE PE DURATA TRANSPORTULUI |  |  |  |
|  | Termen de livrare : 25 noiembrie 2019 |  |  |  |
|  | Furnizorul are obligatia de a livra, ambala, eticheta, asigura pe durata transportului si transporta produsul in conditii de maxima siguranta și pe cheluiala sa, ca operatiuni incluse in preț, până in locatia indicata de autoritatea contractantă in comanda . |  |  |  |
| IX | ## INSTALARE, PUNERE IN FUNCTIUNE,TESTARE |  |  |  |
|  | Instalarea, punerea in functiune si testarea se va face la sediul autoritatii contractante, in prezenta reprezentantilor autoritatii contractanti. |  |  |  |
| X | INSTRUIREA PERSONALULUI PENTRU UTILIZARE |  |  |  |
|  | Personalul medical si tehnic (5 persoane) va fi instruit la sediul unde va fi instalat echipamentul, prin grija furnizorului, de personal specializat si va primi manualul cu instrucțiuni de utilizare, fisa tehnica a produsului si totodata instructiunile de curatare, dezinfectie, sterilizare traduse in limba romana. De asemenea, se va asigura o reinstruire a personalului dupa mentenanta preventiva sau corectiva si ori decate ori intervine un posibil upgrade al echipamentului. |  |  |  |
| XI | INSTRUCTIUNI/ PROCEDURI DE CURATARE, DEZINFECTIE STERILIZARE ECHIPAMENT |  |  |  |
|  | Se solicita instructiuni de curatare, dezinfectie si sterilizare de la producator si/sau asumate de furnizor si servisant. |  |  |  |

Nota – a se interpreta cu "sau echivalent" daca pe parcursul documentului, au fost indicate specificații tehnice care desemnează produse de o anumită origine/fabricație sau procedee speciale si daca sunt indicate mărci de fabrică sau de comerț, brevet de invenție, licențe de fabricație sau anume origini ori producții.

Propunerea  tehnica va fi insotita de documentatii tehnice in  limba romana/traduse in limba romana de traducator autorizat  (descrieri/fotografii/prospecte/cataloage/manuale de utilizare, etc.) ce demonstreaza indeplinirea cerintelor din cadrul specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

SPECIFICATII TEHNICE  - LOT NR. 2

DENUMIRE:   MASA DE OPERATIE

Tip/ Model:    ………………………………………………………………………….…….

Producator/Tara  :………………………………………………………………………….

An de fabricatie : 2019

| Nr. crt | CERINTE MINIME OBLIGATORII |  | DA |  | NU | CONFORMITATE/ ARGUMENTARE (se va indica pagina din documentatia tehnica prezentata de operatorul economic unde se regaseste specificatia tehnica /documentul necesar indeplinirii cerintei ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | CONDITII GENERALE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dispozitivul medical care face obiectul achiziției trebuie sa fie purtător de marcaj CE, se va prezenta |  |  |  |  |  |  |
|  | Certificat de conformitate CE , cu cerintele Directivei 93/42/EEC, emis de un Organism Notificat („conform cu originalul”, traducere autorizata) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Declaratia prin care certifica faptul ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de reglementările legale în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă; |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tabel detalii producator |  |  |  |  |  |  |
| II | COMPONENTA |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Blat cu cadru metalic radiotransparent pe toata lungime - 1 bucata, cu bare eurorail pe toata lungimea Blatul sa fie impartit in 5 sectiuni: a) suport pentru cap- 1 buc b) suport spate -1 buc c) suport sezut - 1 buc d) suport membre inferioare -2 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Suport brat cu mansete de prindere cu velcro:- 2 bucati - 55 X 15,5 X 1cm, +/-2% - pad 55 X 15,5 X 4 cm, +/-2% - greutate 2kg, +/-2% - clamp de prindere bara eurorail din otel inox 6 X 6 X 2cm, greutate 0,185 kg +/-2%- |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Ecran anestezie din otel inox in forma literei L- 1 buc; – 60X54XØ1,2cm, +/-2% greutate – 0,2kg +/-2% |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Telecomanda cu cablu cu toutch screen - 1 bucata |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Suporti fixare umeri – 2 buc; - 18X19X2,5cm , +/- 2% - pad – 18X17X3cm , +/- 2% greutate - 0.95Kg +/- 2% |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Suporti fixare corp cu posibiltate de ajustare sus/jos, - 2 buc; - 11 X 9 cm +/-2% - cu bara de ajustare pe inaltime Ø1,5mm, +/-2% - pad – 18X17X3cm , +/-2% greutate- 1,16 kg +/-2% |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Suporti talpi pentru sprijinirea pacientului in pozitie revers trendelenburg- 2 bucati - 9X25cm, +/-2% - pad 24X20X4cm, +/-2% - greutate 0.8kg +/-2% |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.Suporti Goepel – 1 pereche, cu: - suport prindere masa din otel inox 20X27XØ3cm, +/-2% greutate 0.96kg, +/-2% - suport picior 50X5X2cm, +/-2% ,greutate 2,035kg, +/-2% - clamp de prindere pe bara eurorail din otel inox 11X9X8cm, +/-2%, greutate 0,735kg +/-2% |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Suport cap cu posibilitate de inclinare - 1 bucata |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.Suport cap pentru operatii ORL si oftalmologie cu posibilitate de pozitionare facila a capului cu adaptor prindere masa -1 bucata |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Stand de perfuzie -1 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.Suport de cap din gel siliconic , dreptunghiular cu scobitura pentru oftalmologie 31X27X10cm +/- 2 % - 1 buc; |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.Suporti din gel siliconic pentru pozitionarea pacientului 1set- din 3 bucati : - 1 buc – 25X13X2cm, +/-2 % - 1 buc – 35X12X3cm, +/-2 % - 1 buc – 46X11X3cm +/-2 % |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.Suport gel siliconic pentru calcaie - 20X11X7cm +/-2 % - 1 pereche |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Manseta de prindere si asigurare corp – 1 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Suport artroscopie cu prindere pe bara eurorail cu reglaj pe inaltime si ajustare conform grosimii membrului pacientului, cu chinga velcro pentru asigurare suplimetara-1buc. |  |  |  |  |  |  |
|  | 17. Targa translatie pacient -1 buc. Sistem glisabil compus din doua placi plasticate semirigide, articulate, cu manere la capete . Sa permita mutarea pacientilor de pe masa operatie pe pat cu usurinta indiferent de inaltime si greutate. Tapiterie lavabila (rezistenta la dezinfectanti) cu rezistenta minima la frecare. Structura radiotransparenta Dimensiuni minime:170 x 50cm |  |  |  |  |  |  |
| III. | SPECIFICATII TEHNICE /PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI MINIMALI |  |  |  |  |  |  |
|  | Constructie mesei sa fie pe 4 roti: 2 mobile si 2 fixe cu baza stabila, forma dreptunghiulara prevazuta cu decupaj |  |  |  |  |  |  |
|  | Capacul bazei mesei sa fie din otel inox pentru dezinfectie si intretinere facila. |  |  |  |  |  |  |
|  | Toate imbinarile si suprafetele metalice ale blatului sa fie acoperite (pentru a evita contactul cu pacientul si pericolul de electrocutare) |  |  |  |  |  |  |
|  | Suportul blatului sa nu contina bare transversal pentru a permite captarea imaginii RX pe toata lungimea blatului |  |  |  |  |  |  |
|  | Suportul de trunchi sa prezinte elevator lombar in partea inferioara (kidney bridge) |  |  |  |  |  |  |
|  | Blatul sa permita miscare de tranzlatie longitudinala de minim 350mm pentru acces C arm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Blatul complet radiotransparent sa fie impartit in 5 sectiuni: a) sectiune de cap, b) sectiune de spate, c) sectiunesezut, d) sectiune picioare (pereche) |  |  |  |  |  |  |
|  | Padul sa fie din doua straturi tip “spuma cu memorie” care sa se muleze pe formele pacientului si sa opuna o contra forta egala in toate punctele pentru a limita posibilitatea aparitie ulceratiilor. |  |  |  |  |  |  |
|  | Padul sa fie anti-static, impermeabil, acoperit cu material rezistent la dezinfectanti, nedecolorabil, waterproof. |  |  |  |  |  |  |
|  | Padul trebuie sa fie separabil pentru fiecare sectiune a blatului si detasabil pentru a fi dezinfectat respectiv spalat direct cu apa, si sa fie prevazut cu benzi velcro pentru montare/demontare facila in cazul dezinfectiei |  |  |  |  |  |  |
|  | Coloana de actionare trebuie sa coboare masa pana la o inaltime minima de 65 cm + 2% in dreptul axului central al mesei |  |  |  |  |  |  |
|  | Panou suplimentar de comanda pe coloana mesei de operatie, pentru asigurarea continuitatii in actionare in situatia unei defectiuni la telecomanda |  |  |  |  |  |  |
|  | Miscarile actionate electric sa fie pentru: inaltime, laterale, trendelenburg, antitrendelenburg, inclinare lateral si tranzlatie longitudinala (sliding longitudinal) |  |  |  |  |  |  |
|  | Posibilitate de actionare masa cu: telecomanda cu cablu, de pe panoul de comanda atasat pe coloana mesei de operatie |  |  |  |  |  |  |
|  | Acumulatori de 12V, 9Ah |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimensiuni solicitate: Lungime totala: 2100mm + 2% Latimea mesei: 550 mm + 2% |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Optiuni de reglare (electric) solicitate: a) Miscarea mesei pe inaltime:maxim 710-1010mm+2 % b) Trendelenburg/Antitrendelenburg maxim +250/-250+2 % c) Inclinare laterala tilt: 150 + 2% (stanga/dreapta) d) Suport de spate: +800/-200+ 2% e) Antitrendelenburg: 250 + 2% f) Sectiune torace si cap in jos: 200 + 2% g) Sectiune torace si cap in sus: 800 + 2% h)Tranzlatie longitudinala : 350mm + 2% |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Optiuni de miscare manuala a mesei: a) Suporti de picioare: sus/jos: +150/-900+ 2%, departare in plan orizontal minim 1800 b) Suport de cap: +450/-900 + 2% c) Suportii de maini trebuie sa se poata orienta in lateral mesei d)Elevator lombar din material radiotransparent, inaltare minim 110mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Greutate maxima a pacientului: minim 250 kg |  |  |  |  |  |  |
|  | Prevazuta cu acumulatori care sa permita utilizarea ei pentru minim 70 operatii. |  |  |  |  |  |  |
|  | Alimentare (voltaj) 100-240 VAC/ 50-60 Hz , 1.0kW |  |  |  |  |  |  |
|  | Ecranul de anestezie sa fie in forma de L, sa poata fi fixat cu ajutorul unei cleme de prindere |  |  |  |  |  |  |
|  | Toate accesoriile sa fie prevazute cu cleme de prindere pe sinele laterale ale mesei chirurgicale |  |  |  |  |  |  |
| IV | ## GARANTIE |  |  |  |  |  |  |
|  | Perioadă de garanţie: minim 24 de luni, de la instalarea, punerea în funcţiune si instruirea personalului. |  |  |  |  |  |  |
| V | POST GARANTIE |  |  |  |  |  |  |
|  | Declaratie din parte ofertantului prin care atesta disponibilitatea, in maxim 72 de ore de la solicitare, a cel putin unei unitati de service ori de cate ori va deveni necesar. |  |  |  |  |  |  |
|  | Declaratie din parte ofertantului ca este in masura sa asigure piese de schimb si consumabile pentru o perioada de minim 8 ani, dupa expirarea perioadei de garantie. |  |  |  |  |  |  |
| VI | ## LIVRARE, AMBALARE, ETICHETARE, TRANSPORT SI ASIGURARE PE DURATA TRANSPORTULUI |  |  |  |  |  |  |
|  | Termen de livrare : 25 noiembrie 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Furnizorul are obligatia de a livra, ambala, eticheta, asigura pe durata transportului si transporta produsul in conditii de maxima siguranta și pe cheluiala sa, ca operatiuni incluse in preț, până in locatia indicata de autoritatea contractantă in comanda . |  |  |  |  |  |  |
| VII | ## INSTALARE, PUNERE IN FUNCTIUNE, TESTARE |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalarea, punerea in functiune si testarea se va face la sediul autoritatii contractante, in prezenta reprezentantilor autoritatii contractante. |  |  |  |  |  |  |
| VIII | INSTRUIREA PERSONALULUI PENTRU UTILIZARE |  |  |  |  |  |  |
|  | Personalul medical si tehnic(5 persoane) va fi instruit la sediul unde va fi instalat echipamentul, prin grija furnizorului de personal specializat, si va primi manualul cu instrucțiuni de utilizare , fisa tehnica a produsului si totodata instructiunile de curatare, dezinfectie, sterilizare traduse in limba romana. De asemenea, se va asigura o reinstruire a personalului dupa mentenanta preventiva sau corectiva si ori decate ori intervine un posibil upgrade al echipamentului. |  |  |  |  |  |  |
| IX | INSTRUCTIUNI/ PROCEDURI DE CURATARE, DEZINFECTIE STERILIZARE ECHIPAMENT Se solicita instructiuni de curatare, dezinfectie si sterilizare de la producator si/sau asumate de furnizor si servisant. |  |  |  |  |  |  |

Nota – a se interpreta cu "sau echivalent" daca pe parcursul documentului, au fost indicate specificații tehnice care desemnează produse de o anumită origine/fabricație sau procedee speciale si daca sunt indicate mărci de fabrică sau de comerț, brevet de invenție, licențe de fabricație sau anume origini ori producții.

Propunerea  tehnica va fi insotita de documentatii tehnice in  limba romana/traduse in limba romana de traducator autorizat  (descrieri/fotografii/prospecte/cataloage/manuale de utilizare, etc.) ce demonstreaza indeplinirea cerintelor din cadrul specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

SPECIFICATII TEHNICE  - LOT 3

DENUMIRE:   LAMPA SCIALITICA

Tip/ Model:    ………………………………………………………………………….…….

Producator/Tara  :………………………………………………………………………….

An de fabricatie : 2019

| Nr. crt | CERINTE MINIME OBLIGATORII | DA | NU | CONFORMITATE/ ARGUMENTARE (se va indica pagina din documentatia tehnica prezentata de operatorul economic unde se regaseste specificatia tehnica /documentul necesar indeplinirii cerintei ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | CONDITII GENERALE |  |  |  |
| 1. | Dispozitivul medical care face obiectul achiziției trebuie sa fie purtător de marcaj CE, se va prezenta |  |  |  |
|  | Certificat de conformitate CE , cu cerintele Directivei 93/42/EEC, emis de un Organism Notificat („conform cu originalul”, traducere autorizata) |  |  |  |
| 2 | Declaratia prin care certifica faptul ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de reglementările legale în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă; |  |  |  |
| 3 | Tabel detalii producator |  |  |  |
| II | COMPONENTA |  |  |  |
|  | Lampa scialitica cu leduri, cu doua cupole 160.000 Lux +160.000 Lux |  |  |  |
| III. | SPECIFICATII TEHNICE /PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI MINIMALI |  |  |  |
|  | Lumina furnizata de sistem sa fie pe baza de LED-uri, omogena, lumina rece fara radiatii UV si IR |  |  |  |
|  | Fiecare cupola sa fie prevazuta cu cate un panou de control pentru reglarea functiilor |  |  |  |
|  | Reglaje din panoul de control a minim urmatoarelor functii: -Intensitatea de lumina -Diametrul campului iluminat -Functia de lumina endoscopica albastra |  |  |  |
|  | Una dintre cupolele sa prezinte soft pe panoul de comanda, care sa permita instalarea unei camere video fara interventii majore |  |  |  |
|  | Lampa sa aiba un sistem de focalizare electronic a campului luminos, cu iluminare centrala constanta indiferent de ajustarea diametrului campului de lumina si fara miscari mecanice |  |  |  |
|  | Iluminarea sa fie controlata printr-un sistem de stabilitate al fluxului luminos, care sa permita mentinerea constanta a fluxului luminos pe intreaga durata a interventiei |  |  |  |
|  | Carcasa cupolelor sa fie realizata din material rezistent la actiunea dezinfectantilor uzuali Forma cupolelor sa fie astfel concepute, incat sa minimizeze impactul asupra fluxului de aer laminar |  |  |  |
|  | Cupolele sa fie cu constructie modulara (grupuri reflectoare) – pentru inlocuire facila in situatia unei defectiuni accidentale |  |  |  |
|  | Cupolele sa fie compusa din minim 5 grupuri reflectoare (petale) dispuse circular si un grup reflector central . |  |  |  |
|  | Durata de viata a ledurilor sa fie de minim 40.000 ore |  |  |  |
|  | Cele doua brate ale lampii sa se poata roti cu 360˚ in jurul axului principal al lampii |  |  |  |
|  | Pe ficare brat vor fi cel putin 4 articulatii pentru pozitionarea facila a cupolelor. |  |  |  |
|  | Specificatii Cupole: |  |  |  |
|  | Intensitatea maxima de lumina: minim 160.000 lux / 1 metru |  |  |  |
|  | Intensitatea de lumina sa fie ajustabila intre 5% - 100% |  |  |  |
|  | Cupola sa fie prevazuta cu maner autoclavabil din PPSU |  |  |  |
|  | Prevazuta cu functie de iluminare endoscopica albastra cu reglaj in 3 trepte. |  |  |  |
|  | Temperatura de culoare de minim 4300K |  |  |  |
|  | Dimensiunea campului luminos intre: 20-38cm |  |  |  |
|  | Iluminarea in adancime L1+L2 : minim 110 cm |  |  |  |
|  | Indicele de redare a culorilor Ra: minim 97 |  |  |  |
|  | Indicele de culoare rosie R9 : minim 95 |  |  |  |
|  | Numar de leduri : minim 100 |  |  |  |
|  | Puterea consumata: maxim 200 W |  |  |  |
|  | Greutatea cupolei: maxim 20 Kg |  |  |  |
|  | Diametrul cupolei: minim 70 cm |  |  |  |
|  | Suprafata emitenta de lumina: minim 2100 cm2 |  |  |  |
|  | Grad de protectie: IP64 |  |  |  |
|  | Fiecare cupola va fi echipata cu manere din PPSU (polyphenylsulfone) - material rezistent la dezinfectari si sterilizari repetate, autoclavabile + 2 manere de rezerva. |  |  |  |
| IV | ## GARANTIE |  |  |  |
|  | Perioadă de garanţie: minim 24 de luni, de la instalarea, punerea în funcţiune si instruirea personalului. |  |  |  |
| V | POST GARANTIE |  |  |  |
|  | Declaratie din parte ofertantului prin care atesta disponibilitatea, in maxim 72 de ore de la solicitare, a cel putin unei unitati de service ori de cate ori va deveni necesar. |  |  |  |
|  | Declaratie din parte ofertantului ca este in masura sa asigure piese de schimb si consumabile pentru o perioada de minim 8 ani, dupa expirarea perioadei de garantie. |  |  |  |
| VI | ## LIVRARE, AMBALARE, ETICHETARE, TRANSPORT SI ASIGURARE PE DURATA TRANSPORTULUI |  |  |  |
|  | Termen de livrare : 25 noiembrie 2019 |  |  |  |
|  | Furnizorul are obligatia de a livra, ambala, eticheta, asigura pe durata transportului si transporta produsul in conditii de maxima siguranta și pe cheluiala sa, ca operatiuni incluse in preț, până in locatia indicata de autoritatea contractantă in comanda . |  |  |  |
| VII | ## INSTALARE, PUNERE IN FUNCTIUNE, TESTARE |  |  |  |
|  | Instalarea, punerea in functiune si testarea se va face la sediul autoritatii contractante, in prezenta reprezentantilor autoritatii contractante. |  |  |  |
| VIII | INSTRUIREA PERSONALULUI PENTRU UTILIZARE |  |  |  |
|  | Personalul medical si tehnic (5persoane) va fi instruit de personal specializat, prin grija furnizorului, la sediul unde va fi instalat echipamentul si va primi manualul cu instrucțiuni de utilizare, fisa tehnica a produsului si totodata, instructiunile de curatare, dezinfectie, sterilizare traduse in limba romana. De asemenea, se va asigura o reinstruire a personalului dupa mentenanta preventiva sau corectiva si ori decate ori intervine un posibil upgrade al echipamentului. |  |  |  |
| IX | INSTRUCTIUNI/ PROCEDURI DE CURATARE, DEZINFECTIE STERILIZARE ECHIPAMENT Se solicita instructiuni de curatare, dezinfectie si sterilizare de la producator si/sau asumate de furnizor si servisant. |  |  |  |

Nota – a se interpreta cu "sau echivalent" daca pe parcursul documentului, au fost indicate specificații tehnice care desemnează produse de o anumită origine/fabricație sau procedee speciale si daca sunt indicate mărci de fabrică sau de comerț, brevet de invenție, licențe de fabricație sau anume origini ori producții.

Propunerea  tehnica va fi insotita de documentatii tehnice in  limba romana/traduse in limba romana de traducator autorizat  (descrieri/fotografii/prospecte/cataloage/manuale de utilizare, etc.) ce demonstreaza indeplinirea cerintelor din cadrul specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

SPECIFICATII TEHNICE  LOT 4

DENUMIRE:   ECOGRAF

Tip/ Model:    ……………………………………………………………………….…….

Producator/Tara  :……………………………………………………………………….

An de fabricatie : 2019

| Nr. crt | CERINTE MINIME OBLIGATORII | DA | NU | CONFORMITATE/ ARGUMENTARE (se va indica pagina din documentatia tehnica prezentata de operatorul economic unde se regaseste specificatia tehnica /documentul necesar indeplinirii cerintei ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | CONDITII GENERALE |  |  |  |
| 1. | Dispozitivul medical care face obiectul achiziției trebuie sa fie purtător de marcaj CE, se va prezenta |  |  |  |
|  | Certificat de conformitate CE , cu cerintele Directivei 93/42/EEC, emis de un Organism Notificat („conform cu originalul”, traducere autorizata) |  |  |  |
| 2 | Declaratia prin care certifica faptul ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de reglementările legale în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă; |  |  |  |
| 3 | Tabel detalii producator |  |  |  |
| II | COMPONENTA LA LIVRARE |  |  |  |
| 1 | Ecocardiograf stationar dedicat in special examinarilor cardiace (atat pediatrice cat si pentru adulti) imagistica cardiaca transesofagiana, abdominale, musculoscheletale, parti moi, pediatrice, obstetrice-ginecologice, fetale, pentru sistemul vascular si vascular periferic, urologice, transcraniale, etc. |  |  |  |
| 2 | Sondă sectorială - 1 buc |  |  |  |
| 3 | Sondă liniară- 1 buc |  |  |  |
| 4 | Sondă convexă- 1 buc |  |  |  |
| 5 | Soft de calcul automat- 1 buc |  |  |  |
| 6 | Instrument specializat ce permite masurarea semi-automata, evaluarea si cuantificarea contractiilor, atat la nivel segmental cat si la nivel global, a peretului longitudinal al ventriculului stang folosind metoda speckle tracking - 1 buc |  |  |  |
| 7 | Modul M Anatomic- 1 buc |  |  |  |
| 8 | Report Package- Pachet rapoarte - 1 buc |  |  |  |
| 9 | Printer- 1 buc |  |  |  |
| 10 | Printer shelf -Raft printer 1 buc |  |  |  |
| 11 | Cabluri EKG - 2 buc (ECG Cable to External ECG System ECG cable adult ) |  |  |  |
| 12 | UPS |  |  |  |
| 13 | Manual de utilizare in limba romana |  |  |  |
| III. | SPECIFICATII TEHNICE /PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI MINIMALI |  |  |  |
|  | CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE, STRUCTURALE SI DIMENSIONALE |  |  |  |
|  | Sistem stationar va dispune de dimensiuni reduse fiind usor de manipulat, cu urmatoarele caracateristici: |  |  |  |
|  | - patru roti pentru stabilitatea in deplasare si pozitionare |  |  |  |
|  | - rotile sa poata fi blocate pentru deplasarea in linie dreapta |  |  |  |
|  | - dimensiunea maxima a sistemului: 600 x 800 x 1500 mm |  |  |  |
|  | - greutate -maxim 62 kg pentru o manipulare usoara a acestuia |  |  |  |
|  | Sistem prevazut cu urmatoarele: |  |  |  |
|  | - suport integrat pentru gel |  |  |  |
|  | - port ECG |  |  |  |
|  | - pana la 6 suporturi pentru traductori |  |  |  |
|  | - 4 porturi active pentru traductori |  |  |  |
|  | - filtre de particule ce pot fi accesate si curatate usor |  |  |  |
|  | - sistem de asigurare si management al cablurilor |  |  |  |
|  | - posibilitate de upgradare cu baterie integrata in vederea mutarii/deplasarii dintr-un cabinet in altul prin deconectarea de la sursa de alimentare astfel incat acesta sa fie gata de scanare in timp scurt. |  |  |  |
|  | DESCRIEREA CONSOLEI SI INTERFATA CU UTILIZATORUL |  |  |  |
|  | Monitor de tip LCD de inalta definitie cu tehnologie flicker free |  |  |  |
|  | Diagonala monitorului minim 21'' |  |  |  |
|  | Rezolutia monitorului: minim 1920 x 1080 pixeli |  |  |  |
|  | Monitorul dispune de unghi de vizualizare orizontal de peste 170 de grade |  |  |  |
|  | Sistemul sa permita inclinarea pe verticala a monitorului de minim +20˚/–90˚ |  |  |  |
|  | Monitorul sa permita afisarea simultana a peste 16 milioane de culori |  |  |  |
|  | Posibilitate de reglare a luminozitatii si contrastului monitorului |  |  |  |
|  | Panou de comanda sa prezinte posibilitate de iluminare interactiva in functie de modurile de lucru si optiunile disponibile pe sistem |  |  |  |
|  | Sistemul sa dispuna de potentiatori pentru amplificarea semnalului pe panoul de comanda |  |  |  |
|  | Echipamentul sa permita rotatiea monitorului in orice directie de vizualizare |  |  |  |
|  | Ecran de comanda tactil color de inalta rezolutie |  |  |  |
|  | Diagonala ecranului de comanda tactil de peste 10 inch |  |  |  |
|  | Interfata software sa ofere posibilitatea de a fi editata pentru crearea unor profiluri individuale de utilizator |  |  |  |
|  | Preseturi de fabrica si preseturi programabile protejate impotriva modificarilor |  |  |  |
|  | Sistemul sa dispuna de sistem de operare: minim Windows 7 |  |  |  |
|  | Puterea maxima consumata de sistem cu periferice sa nu depaseasca 300 VA |  |  |  |
|  | MODURI DE OPERARE (Fundamentale si Derivate din cele fundamentale) |  |  |  |
|  | Moduri de functionare fundamentale: |  |  |  |
|  | - mod de tip M |  |  |  |
|  | - mod de tip 2D |  |  |  |
|  | - mod Doppler (Color, Power, Spectral) |  |  |  |
|  | Moduri de functionare derivate si/sau combinate din cele fundamentale: |  |  |  |
|  | - posibilitate de upgradare cu mod M anatomic |  |  |  |
|  | - posibilitate de upgradare cu mod M anatomic care sa permita ajustarea cursorului in orice plan pentru o mai buna achizitionare a informatiilor de interes fara limitari de pozitionare |  |  |  |
|  | - mod tip M Color |  |  |  |
|  | - mod tip Doppler Continuu |  |  |  |
|  | - mod tip Doppler Spectral Pulsat |  |  |  |
|  | - HPRF |  |  |  |
|  | - mod tip Doppler Tisular |  |  |  |
|  | Tehnologie de afisare a intensitatii fluxurilor hemodinamice, fara dependenta de unghiul de interogare a razei ultrasunetelor, in vederea afisarii cu exactitate a informatiei hemodinamice. Utilizare directa in analiza venei jugulare, morfologiei plagii arteriale, vizualizarii turbulentelor arterei carotide si a eventualelor sinoase, diferentierii vaselor cu fluxuri mici, a fistulei, etc., cu rezolutie spatiala similara cu a scalei B, si care sa permita afisarea informatiei hemodinamice pe intreaga suprafata de scanare |  |  |  |
|  | Sistemul sa permita afisarea in mod dual sau triplex |  |  |  |
|  | afisarea simultana in mod 2D cu modul color, de putere sau imagistica tisulara si modul M anatomic (cand acesta este disponibil pe system |  |  |  |
|  | TIPURI DE TRADUCTORI COMPATIBILI CU ECOGRAFUL SI CARACTERISTICI ALE ACESTORA |  |  |  |
|  | Adancimea minima de scanare echipamentului ≤ 1 cm |  |  |  |
|  | Adancimea maxima de scanare a echipamentului > 32 cm |  |  |  |
|  | Echipamentul sa permita traductori, minim de tip : |  |  |  |
|  | liniar |  |  |  |
|  | sectorial arie-fazata |  |  |  |
|  | tip convex si micro-convex |  |  |  |
|  | transesofagieni care sa acopere in intregime domeniul 3 - 9.8 MHz |  |  |  |
|  | atasare sonde de tip creion |  |  |  |
|  | PROCESAREA IMAGINII |  |  |  |
|  | - posibilitate de calcul automat al curbelor factorului de amplificare |  |  |  |
|  | -Calcul automat al factorului de amplificare lateral |  |  |  |
|  | - posibilitatea de optimizare automata a imaginii |  |  |  |
|  | -sa prezinte formator de unde digital |  |  |  |
|  | Echipamentul sa dispuna de minim 970.000 canale efective digitale de procesare |  |  |  |
|  | Gama dinamica a sistemului > 590 dB |  |  |  |
|  | Rata de improspatare in modul 2D > 980 frame-uri (cadre) pe secunda |  |  |  |
|  | Rata de improspatare in modul Doppler Color > 140 frame-uri (cadre) pe secunda |  |  |  |
|  | In vederea imbunatatirii calitatii imaginii, echipamentul sa ofere o tehnica de procesare a imaginii prin analiza comparativa a tuturor pixelilor ce formeaza imaginile efective, in relatie cu pixelii din imediata vecinatate |  |  |  |
|  | In vederea imbunatatirii rezolutiei contrastului, echipamentul sa dispuna de tehnologie ce realizeaza compunerea spatiala a mai multor cadre obtinute din unghiuri diferite ale aceleiasi zone scanate intr-o singura imagine |  |  |  |
|  | - posibilitate de upgradare cu tehnica ce permite vizualizarea suplimmai mari decat campul vizual |  |  |  |
|  | Sa dispuna de soft ce ofera atat o calitate superioara a imaginii achizitionate, cat si o rata de improspatare crescuta in regiunea de interes aleasa |  |  |  |
|  | STOCAREA IMAGINII |  |  |  |
|  | Informatiile stocate in baza de date sa prezinte posibilitatea de fi exportate cel putin in urmatoarele formate: |  |  |  |
|  | - format tip DICOM |  |  |  |
|  | - tip MPEG si tip JPEG |  |  |  |
|  | - tip AVI |  |  |  |
|  | Sa permite lucrul si exportul informatiilor cel putin catre urmatoarele: |  |  |  |
|  | USB |  |  |  |
|  | CD-R |  |  |  |
|  | Sa dispuna de posibilitate de upgradare cu DVD-R |  |  |  |
|  | CARACTERISTICILE MEMORIEI CINE (memoria imaginilor) |  |  |  |
|  | Spatiu de stocare al datelor in mod ciclic, in memoria imaginilor de minim 500 MB |  |  |  |
|  | Secventele memoriei imaginilor sa se poata vizualiza in mod dual si in 4 imagini simultan |  |  |  |
|  | Fiecare cadru din bucla CINE sa se identifice printr-un numar |  |  |  |
|  | Pe baza fiecarui cadru din memoria imaginilor sa se poata realiza atat masuratori, calcule cat si adnotaris |  |  |  |
|  | Lungimea buclei CINE sa permita a fi selectata de utilizator |  |  |  |
|  | Sistemul sa permita compararea imaginilor stocate anterior examinarii cu cele achizitionate in examinarea curenta |  |  |  |
|  | POST-PROCESAREA IMAGINII |  |  |  |
|  | Posibilitate de reglare a minim urmatorilor parametri pentru imaginile deja stocate (post-procesare): |  |  |  |
|  | - amplificare in modul Doppler Color |  |  |  |
|  | - corectia de unghi cu ajustarea automata a scalei de velocitate in modul Doppler Spectral |  |  |  |
|  | - modificarea pozitiei liniei de baza in modul Doppler Color |  |  |  |
|  | - reducerea nivelului de zgomotului in modul Doppler Spectral |  |  |  |
|  | - cine loop in 2D in postprocesare a modului M Anatomic |  |  |  |
|  | - posibilitatea de modificare a vitezei de derulare in modurile de operare |  |  |  |
|  | MANAGEMENTUL BAZELOR DE DATE |  |  |  |
|  | Echipamentul sa dispuna de o baza de date de pacienti ce pot stoca minim : |  |  |  |
|  | - Nume Prenume ID |  |  |  |
|  | - Tipul examinarii si datelor demografice specifice |  |  |  |
|  | - Imagini statistice 2D in format brut |  |  |  |
|  | - Bucle CINE 2D in format brut |  |  |  |
|  | Echipamentul sa permita posibilitatea generarii si tiparirii de rapoarte pentru fiecare tip de aplicatie inclusa in configuratie |  |  |  |
|  | MASURATORI SI CALCULE |  |  |  |
|  | Masuratori, calcule, adnotari pe bucla CINE |  |  |  |
|  | Pachet de calcule specifice aplicatiilor cardiovasculare |  |  |  |
|  | Posibilitate de calcul al scorului Z pentru un set de masuratori pediatrice predefinite |  |  |  |
|  | TEHNOLOGII SI PROGRAME DE EXAMINARE SPECIALE |  |  |  |
|  | Tehnologie care sa calculeaze si codeaze color vitezele contractiei miocardice in axul longitudinal al cordului, rezultatul sa fie afisat in cm/sec |  |  |  |
|  | - posibilitate de upgradare cu mod care sa calculeaze grosimea intimei media bazandu-se pe detectarea automata a conturului straturilor intimei si media dintr-o regiuni de interes de-a lungul peretului vasului |  |  |  |
|  | Instrument specializat care sa permita masurarea semi-automata, evaluarea si cuantificarea contractiilor, atat la nivel segmental cat si la nivel global, a peretului longitudinal al ventriculului stang folosind metoda speckle tracking |  |  |  |
|  | -prezentare completa a ventriculului stang impreuna cu toate segmentele printr-o vizualizare rapida si cuprinzatoare de tip "bulls-eye" |  |  |  |
|  | -calculare si codare color a vitezei contractiei miocardice in axul longitudinal al cordului, rezultatul sa fie afisat in cm/sec |  |  |  |
|  | Modul de indrumare pas cu pas a scanarii in vederea achizitionarii de imagini avand ca reper protocoale predefinite din fabrica sau dupa protocoale personalizate. Modulul sa permita o standardzare a fluxului de lucru, cu pasi bine definiti, reducand drastic timpul de lucru si mai ales omiterea anumitor masuratori sau analize de pe parcursul examinarii. |  |  |  |
|  | -posibilitate de upgradare cu statie de lucru separata si software compatibil care sa permita manipularea datelor brute salvate in ecograf , exportate in statia de lucru din alta locatie, postprocesate cu parametri si moduri de lucru similare cu cele ale sistemului de ecografie si apoi reimportate in ecograf |  |  |  |
|  | Pentru calculul deformarii tesutului miocardic echipamentul sa dispuna de instrumente de masurare automata a fractiei de ejectie |  |  |  |
|  | Sa permita upgrade cu modul de ecografie de stres |  |  |  |
|  | Sa dispuna de posibilitatea de upgradare cu program care sa seteaze automat diferiti parametri de scanare potrivit parametrilor selectati in nivelul anterior |  |  |  |
|  | Sa dispuna de posibilitate de upgradare cu pachet ce genereaza si tipareste rapoarte pentru fiecare tip de aplicatie |  |  |  |
|  | Salvare automata a datelor si reluarea examinarii cu aceiasi parametri in cazul deconectarii accidentale de la sursa de alimenare |  |  |  |
|  | Sa dispuna de posibilitate de upgradare cu soft ce permite revizualizarea examinarilor pe PC |  |  |  |
|  | CONECTIVITATE SI TRANSFER DE DATE |  |  |  |
|  | Sa dispuna de posbilitate de upgradare cu conexiune DICOM |  |  |  |
|  | Sa detina MPPS (ce ofera posibilitatea de efectuare a procedurii pas cu pas – masurare precisa a distantei, ariei si volumului) |  |  |  |
|  | Conexiune pentru transferul datelor USB – mai mult de 4 porturi |  |  |  |
|  | Sistemul sa permita accesarea de la distanta pentru diagnostic si interventie fara a fi nevoie de inginer la locatia unde sistemul este instalat |  |  |  |
|  | CONFIGURATIE DE LIVRARE: |  |  |  |
|  | -1 buc consola ecografica indeplineste toate cerintele demai sus |  |  |  |
|  | -3 buc traductori, din care: |  |  |  |
|  | 1 bucata traductor de tip sectorial arie fazata pentru aplicatii cardiace, pediatrice, abdominale, transcraniene , cu minim urmatoarele caracteristici: |  |  |  |
|  | - banda de frecvente de lucru sa acopere minim tot intervalul: 1.3 – 3.8 MHz |  |  |  |
|  | - camp vizual de peste 115º |  |  |  |
|  | - adancimea de scanare maxima > 29 cm |  |  |  |
|  | dimensiune activa maxima 20 x 25 mm |  |  |  |
|  | - sa poata dispune de kit de biopsie multiangular |  |  |  |
|  | 1 bucata traductor de tip liniar atat pentru aplicatii carotidiene, tiroidiene, musculoscheletale, parti moi cat si aplicatii la nivelul sanului cu minim urmatoarele caracteristici: |  |  |  |
|  | - banda de frecvente de lucru sa acopere minim tot intervalul: 3 - 9.5 MHz |  |  |  |
|  | - camp vizual de peste 40 mm |  |  |  |
|  | - adancimea maxima de scanare > 15 cm |  |  |  |
|  | - sa dispuna de kit de biopsie multiangular |  |  |  |
|  | - dimensiune activa minima 10 x 50 mm |  |  |  |
|  | 1 bucata traductor de tip convex pentru aplicatii abdominale, pediatrice, obstetrice, ginecologice, renale cu minim urmatoarele caracteristici: |  |  |  |
|  | -sa acopere in totalitate banda de frecvente de lucru: 1.8 - 5 MHz |  |  |  |
|  | - camp vizual de peste 50° |  |  |  |
|  | - adancimea maxima de scanare > 32 cm |  |  |  |
|  | -dimensiune activa mai mare de 15 x 60 mm |  |  |  |
|  | - sa poata dispune de kit de biopsie multiangular |  |  |  |
|  | PERIFERICE SI ALTE ACCESORII: |  |  |  |
|  | printer termic alb/negru |  |  |  |
|  | -sa dispuna de posibilitatea de upgradare cu pedala de control - 3 pedale |  |  |  |
|  | sa dispuna de posibilitatea de upgradare cu sistem de stocare si curatare pentru sonda de tip transesofagian |  |  |  |
|  | sa dispuna de posibilitatea de upgradare cu sistem de stocare pentru sonda de tip transesofagian |  |  |  |
|  | sa dispuna de posibilitatea de upgradare cu cablu ECG |  |  |  |
|  | C) CONFORMANTA DE SIGURANTA |  |  |  |
|  | Echipamentul sa respecte minim urmatoarele standarde de siguranta: |  |  |  |
|  | - IEC60601-1 |  |  |  |
|  | - ISO 10993-1 |  |  |  |
|  | - IEC60601-2-37 |  |  |  |
|  | - EN 62366 |  |  |  |
|  | ## GARANTIE |  |  |  |
|  | Perioadă de garanţie: minim 36 de luni, de la instalarea, punerea în funcţiune si instruirea personalului. |  |  |  |
|  | POST GARANTIE |  |  |  |
|  | Declaratie din parte ofertantului prin care atesta disponibilitatea, in maxim 72 de ore de la solicitare, a cel putin unei unitati de service ori de cate ori va deveni necesar. |  |  |  |
|  | Declaratie din parte ofertantului ca este in masura sa asigure piese de schimb si consumabile pentru o perioada de minim 8 ani, dupa expirarea perioadei de garantie. |  |  |  |
|  | ## LIVRARE, AMBALARE, ETICHETARE, TRANSPORT SI ASIGURARE PE DURATA TRANSPORTULUI |  |  |  |
|  | Termen de livrare : 25 noiembrie 2019 |  |  |  |
|  | Furnizorul are obligatia de a livra, ambala, eticheta, asigura pe durata transportului si transporta produsul in conditii de maxima siguranta și pe cheluiala sa, ca operatiuni incluse in preț, până in locatia indicata de autoritatea contractantă in comanda . |  |  |  |
|  | ## INSTALARE, PUNERE IN FUNCTIUNE, TESTARE |  |  |  |
|  | Instalarea, punerea in functiune si testarea se va face la sediul autoritatii contractante, in prezenta reprezentantilor autoritatii contractante. |  |  |  |
|  | INSTRUIREA PERSONALULUI PENTRU UTILIZARE |  |  |  |
|  | Personalul medical si tehnic(5 persoane) va fi instruit la sediul unde va fi instalat echipamentul, prin grija furnizorului de personal specializat, si va primi manualul cu instrucțiuni de utilizare, fisa tehnica a produsului si totodata instructiunile de curatare, dezinfectie, sterilizare traduse in limba romana. Instruirea include minim, pentru toti medicii utilizatori: învățarea comenzilor de bază (reglaje, butoane), învațarea utilizării modurilor de lucru și a programelor incluse în configurația ofertată precum și posibilitatea personalizării programelor de imagine în funcție de dorința utilizatorului. De asemenea, se va asigura o reinstruire a personalului dupa mentenanta preventiva sau corectiva si ori decate ori intervine un posibil upgrade al echipamentului. |  |  |  |
|  | INSTRUCTIUNI/ PROCEDURI DE CURATARE, DEZINFECTIE STERILIZARE ECHIPAMENT Se solicita instructiuni de curatare, dezinfectie si sterilizare de la producator si/sau asumate de furnizor si servisant. |  |  |  |

Nota – a se interpreta cu "sau echivalent" daca pe parcursul documentului, au fost indicate specificații tehnice care desemnează produse de o anumită origine/fabricație sau procedee speciale si daca sunt indicate mărci de fabrică sau de comerț, brevet de invenție, licențe de fabricație sau anume origini ori producții.

Propunerea  tehnica va fi insotita de documentatii tehnice in  limba romana/traduse in limba romana de traducator autorizat  (descrieri/fotografii/prospecte/cataloage/manuale de utilizare, etc.) ce demonstreaza indeplinirea cerintelor din cadrul specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

SPECIFICATII TEHNICE  LOT 5

DENUMIRE:  MASINA AUTOMATA DEVELOPAT  FILME  RADIOLOGICE

Tip/ Model:    ……………………………………………………………………….…….

Producator/Tara  :……………………………………………………………………….

An de fabricatie : 2019

| Nr. crt | CERINTE MINIME OBLIGATORII | DA | NU | CONFORMITATE/ ARGUMENTARE (se va indica pagina din documentatia tehnica prezentata de operatorul economic unde se regaseste specificatia tehnica /documentul necesar indeplinirii cerintei ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | CONDITII GENERALE |  |  |  |
| 1. | Dispozitivul medical care face obiectul achiziției trebuie sa fie purtător de marcaj CE, se va prezenta |  |  |  |
|  | Certificat de conformitate CE , cu cerintele Directivei 93/42/EEC, emis de un Organism Notificat („conform cu originalul”, traducere autorizata) |  |  |  |
| 2 | Declaratia prin care certifica faptul ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de reglementările legale în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă; |  |  |  |
| 3 | Tabel detalii producator |  |  |  |
| II | COMPONENTA |  |  |  |
|  | Masina automata developare filme radiologice- 1 buc. |  |  |  |
|  | Cabluri alimentare |  |  |  |
|  | Manual de utilizare in limba romana |  |  |  |
| III. | SPECIFICATII TEHNICE /PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI MINIMALI |  |  |  |
|  | Dimensiuni filme procesate: 10x10 ~35x43 |  |  |  |
|  | Tip filme: foi celuloid, verzi sau albastre |  |  |  |
|  | Transport film: continuu cu role |  |  |  |
|  | Alimentare: AC 220/230/240V, una faza,mx 14 A, 50 Hz |  |  |  |
|  | Dimensiuni: cca 75x60x50 cm |  |  |  |
|  | Greutate: maxim 50 kg (goala) |  |  |  |
|  | Capacitate: cca 60 filme (53x43)/ora |  |  |  |
|  | ## Ciclu de procesare: max. 1,5 min |  |  |  |
|  | ## Capacitatea recipientilor (bidoanelor) cu reactivi: |  |  |  |
|  | ## -Developare: <5 litri |  |  |  |
|  | ## -Fixare: <5 litri |  |  |  |
|  | ## -Spalare : <5 litri |  |  |  |
|  | ## Temperatura de developare: 28- 40 0 C (ajustabil) |  |  |  |
|  | ## Temperatura apei de la retea :5- 300 C |  |  |  |
|  | ## Presiunea apei-0,5 10 Kgf/cm2 |  |  |  |
|  | ## Pierderi de apa(consumata) :max. 1 litru/min |  |  |  |
|  | ## Nivel de zgomot: max 55 dB |  |  |  |
|  | ## Conditii de functionare: 15- 300 C |  |  |  |
|  | ## Protectie :IP40 |  |  |  |
|  | ## Compatibilitate MAMO :Ѵ |  |  |  |
|  | ## Preventia depunerilor de calcar: proces integrat de ## decalcifiere role si conducte, folosind solutii ## anticalcar |  |  |  |
| IV | ## GARANTIE |  |  |  |
|  | Perioadă de garanţie: minim 24 de luni, de la instalarea, punerea în funcţiune si instruirea personalului. |  |  |  |
| V | POST GARANTIE |  |  |  |
|  | Declaratie din parte ofertantului prin care atesta disponibilitatea, in maxim 72 de ore de la solicitare, a cel putin unei unitati de service ori de cate ori va deveni necesar. |  |  |  |
|  | Declaratie din parte ofertantului ca este in masura sa asigure piese de schimb si consumabile pentru o perioada de minim 8 ani, dupa expirarea perioadei de garantie. |  |  |  |
| VI | ## LIVRARE, AMBALARE, ETICHETARE, TRANSPORT SI ASIGURARE PE DURATA TRANSPORTULUI |  |  |  |
|  | Termen de livrare : 25 noiembrie 2019 |  |  |  |
|  | Furnizorul are obligatia de a livra, ambala, eticheta, asigura pe durata transportului si transporta produsul in conditii de maxima siguranta și pe cheluiala sa, ca operatiuni incluse in preț, până in locatia indicata de autoritatea contractantă in comanda . |  |  |  |
| VII | ## INSTALARE, PUNERE IN FUNCTIUNE, TESTARE |  |  |  |
|  | Instalarea, punerea in functiune si testarea se va face la sediul autoritatii contractante, in prezenta reprezentantilor autoritatii contractante. |  |  |  |
| VIII | INSTRUIREA PERSONALULUI PENTRU UTILIZARE |  |  |  |
|  | Personalul medical si tehnic(5 persoane)va fi instruit la sediul unde va fi instalat echipamentul , prin grija furnizorului de personal specializat, si va primi manualul cu instrucțiuni de utilizare , fisa tehnica a produsului si totodata instructiunile de curatare, dezinfectie, sterilizare traduse in limba romana. De asemenea, se va asigura o reinstruire a personalului dupa mentenanta preventiva sau corectiva si ori decate ori intervine un posibil upgrade al echipamentului. |  |  |  |
| IX | INSTRUCTIUNI/ PROCEDURI DE CURATARE, DEZINFECTIE STERILIZARE ECHIPAMENT Se solicita instructiuni de curatare, dezinfectie si sterilizare de la producator si/sau asumate de furnizor si servisant. |  |  |  |

Nota – a se interpreta cu "sau echivalent" daca pe parcursul documentului, au fost indicate specificații tehnice care desemnează produse de o anumită origine/fabricație sau procedee speciale si daca sunt indicate mărci de fabrică sau de comerț, brevet de invenție, licențe de fabricație sau anume origini ori producții.

Propunerea  tehnica va fi insotita de documentatii tehnice in  limba romana/traduse in limba romana de traducator autorizat  (descrieri/fotografii/prospecte/cataloage/manuale de utilizare, etc.) ce demonstreaza indeplinirea cerintelor din cadrul specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

SPECIFICATII TEHNICE  - LOT NR. 6

DENUMIRE:   Statie de  sterilizare

Tip/ Model:    ………………………………………………………………………….…….

Producator/Tara  :………………………………………………………………………….

An de fabricatie : 2019

| Nr. crt | CERINTE MINIME OBLIGATORII | DA | NU | CONFORMITATE/ ARGUMENTARE (se va indica pagina din documentatia tehnica prezentata de operatorul economic unde se regaseste specificatia tehnica /documentul necesar indeplinirii cerintei ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | CONDITII GENERALE |  |  |  |
| 1. | Dispozitivul medical care face obiectul achiziției trebuie sa fie purtător de marcaj CE, se va prezenta |  |  |  |
|  | Certificat de conformitate CE , cu cerintele Directivei 93/42/EEC si 97/23/EC emis de un Organism Notificat („conform cu originalul”, traducere autorizata) |  |  |  |
| 2 | Declaratia prin care certifica faptul ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de reglementările legale în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă; |  |  |  |
| 3 | Tabel detalii producator |  |  |  |
| II | COMPONENTA |  |  |  |
| 1 | STERILIZATOR DE MINIM 70 LITRI, CU 1 USA SI INCARCARE ORIZONTALA |  |  |  |
| 2 | IMPRIMANTA TERMICA INCORPORATA, PENTRU DOCUMENTAREA PROCESELOR |  |  |  |
| 3 | DEDURIZATOR |  |  |  |
| 4 | GENERATOR DE ABUR INCORPORAT |  |  |  |
| 5 | COSURI DE INCARCARE PENTRU PUNGI – 2 BUC |  |  |  |
| 6 | CARUCIOR INCARCARE/DESCARCARE DIN OTEL INOXIDABIL – 1 BUC |  |  |  |
| 7 | PLATFORMA DE INCARCARE – 1 BUC |  |  |  |
| 8 | CONTAINERE STERILIZARE CU FILTRU PERMANENT 1/2 STU –4 BUC |  |  |  |
| 9 | MASINA DE SIGILAT PUNGI-1 BUC |  |  |  |
| 10 | MANUSI TERMOIZOLANTE MARIMEA 9(M), 10 – 2 perechi(XL) |  |  |  |
| III. | SPECIFICATII TEHNICE /PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI MINIMALI |  |  |  |
|  | Modelul sa prezinte 1 usa deschidera verticala si carcasa proprie |  |  |  |
|  | Usa batanta, cu deschidere manuala pentru costuri scazute de mentenanta, realizata din otel inoxidabil minim AISI 316 pentru rezistenta si durabilitate. Nu sunt acceptate alta variante constructive precum pneumatice/electrice etc. |  |  |  |
|  | Inchiderea usii sa fie asigurata mecanic in pozitia inchisa prin intermediul unui microswitch si sa se deblocheaze la sfarsitul ciclului, numai dupa ce presiunea din camera s-a egalat complet cu cea atmosferica. Ciclul de sterilizare sa nu porneasca daca este usa deschisa. |  |  |  |
|  | Etansarea autoclavei sa fie realizata cu o garnitura, actionata de aburi |  |  |  |
|  | Posibilitatea de a deschide usa in caz de blocare a sistemului de control sau in cazul lipsei de energie electrica |  |  |  |
|  | Gama de temperatura a aburului de la 105º C la 134ºC, in functie de programul ales |  |  |  |
|  | Volumul camerei de sterilizare: minim 70 l |  |  |  |
|  | Dimensiunile camerei de sterilizare max.32x32x63 cm ±5% (latime x adancime x inaltime) |  |  |  |
|  | Camera de sterilizare sa aiba prin constructie sectiunea paralelipipedica pentru o eficienta/maxima folosire a spatiului util |  |  |  |
|  | Camera de sterilizare, mantaua si usa sa fie construite din otel inoxidabil de inalta calitate, minim 304L pentru manta si 316L pentru camera de sterilizare |  |  |  |
|  | Camera de sterilizare sa fie bine izolata termic pentru a reduce emisiile de caldura catre exterior |  |  |  |
|  | Camera de sterilizare sa fie montata pe un suport/rama/sasiu din otel cu picioare. |  |  |  |
|  | Camera de sterilizare sa fie perfect slefuita pentru o buna curatare |  |  |  |
|  | Colturile si muchiile interne ale camerei de sterilizare sa fie rotunjite (deasemenea pentru o usoara curatare) |  |  |  |
|  | Toate conductele fierbinti sa fie izolate |  |  |  |
|  | Generatorul de abur sa fie incorporat in carcasa sterilizatorului, cu incalzire electrica sa asigure un abur curat |  |  |  |
|  | Sa fie dotat cu sistem de tratare a apei necesare generatorului de abur |  |  |  |
|  | Aerul care intra in camera de sterilizare la sfarsitul ciclului de sterilizare sa fie foarte bine filtrat printr-un filtru de aer cu o eficienta de separare mai mare sau egal de 99,9% pentru particule cu dimensiunea de 0,3 μm |  |  |  |
|  | Sistemul automat de control a proceselor: - sa controleze toate functiile sistemului, - sa monitorizeze toate operatiile in timpul functionarii, - sa aiba atentionari/alarme vizuale si auditive, - sa indice vizual (pe display si imprimanta) presiunea si temperatura din camera de sterilizare, |  |  |  |
|  | Accesul operatorului la programele/ciclurile de testare, setarea parametrilor, calibrare, service sau intretinere sa se faca numai prin parole/nivele de acces predefinit, evitandu-se astfel accesul neautorizat |  |  |  |
|  | Panou de comanda/operare, cu touchscreen color de minim 8,2” |  |  |  |
|  | Cel putin urmatorii senzori de temperatura si presiune sa fie utilizati in procesul de control automat al sterilizarii: - senzor de temperatura la camera de sterilizare - senzor pentru controlul presiunii din camera de sterilizare. - un senzor presiune in manta - un senzor presiune in generatorul de aburi |  |  |  |
|  | Sa furnizeze mesaje de eroare si sa intre automat in procese de alarmare in cazul eventualelor greseli de procesare cum ar fii: defectiuni ale senzorilor de presiune si temperatura, usa neinchisa corespunzator, pana de curent, disfunctionalitati pe circuitul de abur și apa etc. |  |  |  |
|  | Programe standard minim 7 programe presetate (5 de lucru si 2 de test): - program de incalzire: 134°C - program universal pentru instrumente/textile: 134°C - program pentru containere cu uscare prelungita: 134°C - program rapid instrumentar neimpachetat: 134°C - program cauciuc, plastic: 121°C |  |  |  |
|  | Programe de testare: - test Bowie & Dick - test de etanseitate |  |  |  |
|  | Meniul utilizat sa fie in limba romana |  |  |  |
|  | Vacuum-ul sa poata fi efectuat prin intermediul pompei de vacuum pe doua nivele ce asigura o functionare silentioasa si performanta |  |  |  |
|  | Pompa sa fie prevazuta motor rotativ de curent, supapa, schimbator de caldura, sistem de economisire a apei de circulatie, intrerupator conducte si rezervor de separare a apelor reziduale |  |  |  |
|  | Functie de verificare a ultimelor inregistrari, minim 10, care sa permita afisarea pe ecran a variatiilor inregistrate de senzorii de presiune si temperatura, in grafic sau ca valori numerice |  |  |  |
|  | Posibilitate de diagnosticare on-line si monitorizare a aparatului de sterilizare, pentru a preveni intervalele mari de timp necesare interventiilor service in scopul realizarii mentenantei corective |  |  |  |
|  | Functie de oprire totala integrata in panoul de control ce permite oprirea sterilizatorului in caz de avarie |  |  |  |
|  | Afisarea digitala clara a presiunii in mantaua camerei de sterilizare si generatorul de abur, inclusiv presiunea si temperatura din camera de sterilizare |  |  |  |
|  | Afisarea timpului real ramas in cadrul programului ales |  |  |  |
|  | Afisarea grafica a curbelor de presiune si tempratura din camera sterilizatorului |  |  |  |
|  | Sterilizatorul sa fie prevazut cu alarma acustica si vizuala pentru controlul procesului |  |  |  |
|  | Puterea electrica consumata : max. 9 Kw |  |  |  |
|  | Nivel de zgomot: max. 70 dB |  |  |  |
|  | Alimentare electrica: 3x 400V / 50Hz |  |  |  |
|  | Dimensiuni externe max 60x85x150 cm (latime x adancime x inaltime) pentru a se potrivi in spatiul disponibil |  |  |  |
|  | Dedurizator pentru demineralizarea apei de alimentare a generatorului, calculat pentru debitul sterilizatorului |  |  |  |
|  | Echipamentul sa nu necesite compresor de aer, astfel reducand costurile de service in garantie si postgarantie |  |  |  |
|  | CARACTERISTICI TEHNICE CONTAINERE |  |  |  |
|  | Container cu baza neperforata si filtru permanent, dimensiune 1/2STU – 4 buc |  |  |  |
|  | Sistem de containere pentru sterilizare, care sa permita organizarea intregului proces de sterilizare a instrumentarului |  |  |  |
|  | Sa fie realizate din aluminiu anodizat pentru a oferi o greutate minima si proprietati excelente de uscare |  |  |  |
|  | Sa permita identificarea pe coduri de culori prin capacele si etichetele de identificare ale containerelor |  |  |  |
|  | Posibilitate de identificare a capacelor in minim 6 culori si a corpurilor containerelor in minim 7 culori |  |  |  |
|  | Sa fie prevazute cu manere laterale care sa asigure manevrarea simpla si sigura a containerelor |  |  |  |
|  | Manerele laterale sa se poata deschide la 90° fata de peretele lateral |  |  |  |
|  | Sistemul de inchidere al containerelor sa asigure inchiderea stabila si sa elimine presiunea suplimentara din interior |  |  |  |
|  | MASINA DE SIGILAT PUNGI- 1 buc. Electrica, CU IMPRIMANTA INCLUSA.Utilizata in domeniu medical. Pentru pungi din plastic/hartie de min 300 mm latime, latimea cordonului de sigilare min 12 mm, dispozitiv de taiere incorporata. Garantie min 24 luni. Sa permita utilizare in conditii de siguranta . ## Role pungi sterilizare incluse, plate, cu indicator: ## 300 mmx200m -min 1 buc ## 250mmx200m- min 1 buc, ## 150mmx200m -min 1 buc, ## 75mmx 200 m–min 1 buc |  |  |  |
| IV | ## GARANTIE |  |  |  |
|  | Perioadă de garanţie: minim 24 de luni, de la instalarea, punerea în funcţiune si instruirea personalului. |  |  |  |
| V | POST GARANTIE |  |  |  |
|  | Declaratie din parte ofertantului prin care atesta disponibilitatea, in maxim 72 de ore de la solicitare, a cel putin unei unitati de service ori de cate ori va deveni necesar. |  |  |  |
|  | Declaratie din parte ofertantului ca este in masura sa asigure piese de schimb si consumabile pentru o perioada de minim 8 ani, dupa expirarea perioadei de garantie. |  |  |  |
| VI | ## LIVRARE, AMBALARE, ETICHETARE, TRANSPORT SI ASIGURARE PE DURATA TRANSPORTULUI |  |  |  |
|  | Termen de livrare : 25 noiembrie 2019 |  |  |  |
|  | Furnizorul are obligatia de a livra, ambala, eticheta, asigura pe durata transportului si transporta produsul in conditii de maxima siguranta și pe cheluiala sa, ca operatiuni incluse in preț, până in locatia indicata de autoritatea contractantă in comanda . |  |  |  |
| VII | ## INSTALARE, PUNERE IN FUNCTIUNE, TESTARE |  |  |  |
|  | Instalarea, punerea in functiune si testarea se va face la sediul autoritatii contractante, fara in prezenta reprezentantilor autoritatii contractante. Transportul, instalarea, racordarea la utilitati (apa, energie electrica, etc,)punerea in functiune, instruirea personalului medical si tehnic se vor efectua la beneficiar, in locatia de livrare si sunt operatii incluse in pret |  |  | . |
| VIII | INSTRUIREA PERSONALULUI PENTRU UTILIZARE |  |  |  |
|  | Personalul medical si tehnic (5persoane) va fi instruit de personal specializat, la sediul unde va fi instalat echipamentul si va primi documentatia de utilizare compusa din minim:- proceduri de instalare, - punere in functiune si exploare, - proceduri de mentenanta, intretinere si verificari, -schite de montaj si ansamblare, -fisa tehnica a produsului, -manual de utilizare . Toate in limba romana ,traduse de un traducator autorizat De asemenea, se va asigura o reinstruire a personalului dupa mentenanta preventiva sau corectiva si ori decate ori intervine un posibil upgrade al echipamentului. |  |  |  |
| IX | INSTRUCTIUNI/ PROCEDURI DE CURATARE, DEZINFECTIE STERILIZARE ECHIPAMENT Se solicita instructiuni de curatare, dezinfectie si sterilizare de la producator si/sau asumate de furnizor si servisant. |  |  |  |

Nota – a se interpreta cu "sau echivalent" daca pe parcursul documentului, au fost indicate specificații tehnice care desemnează produse de o anumită origine/fabricație sau procedee speciale si daca sunt indicate mărci de fabrică sau de comerț, brevet de invenție, licențe de fabricație sau anume origini ori producții.

Propunerea  tehnica va fi insotita de documentatii tehnice in  limba romana/traduse in limba romana de traducator autorizat  (descrieri/fotografii/prospecte/cataloage/manuale de utilizare, etc.) ce demonstreaza indeplinirea cerintelor din cadrul specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

SPECIFICATII TEHNICE LOT 7

DENUMIRE:   INJECTOMAT

Tip/ Model:    ……………………………………………………………………….…….

Producator/Tara  :……………………………………………………………………….

An de fabricatie : 2019

| Nr. crt | CERINTE MINIME OBLIGATORII | DA | NU | CONFORMITATE/ ARGUMENTARE (se va indica pagina din documentatia tehnica prezentata de operatorul economic unde se regaseste specificatia tehnica / documentul necesar indeplinirii cerintei ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | CONDITII GENERALE |  |  |  |
| 1. | Dispozitivul medical care face obiectul achiziției trebuie sa fie purtător de marcaj CE, se va prezenta |  |  |  |
|  | Certificat de conformitate CE , cu cerintele Directivei 93/42/EEC, emis de un Organism Notificat („conform cu originalul”, traducere autorizata) |  |  |  |
| 2 | Declaratia prin care certifica faptul ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de reglementările legale în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă; |  |  |  |
| 3 | Tabel detalii producator |  |  |  |
| II | COMPONENTA |  |  |  |
|  | Injectomat – 1 buc. |  |  |  |
|  | Manual de utilizare in limba romana,tradus de traducator autorizat |  |  |  |
| III. | SPECIFICATII TEHNICE /PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI MINIMALI |  |  |  |
|  | - Pompă de perfuzie cu seringă. |  |  |  |
|  | - Alimentare electrică : 220 V – 240 V, 50 – 60 Hz. |  |  |  |
|  | - Baterie încorporată cu o durată de funcționare de minimum 8 ore la o rată de 5ml/h. |  |  |  |
|  | - Greutate: maximum 3 kg. |  |  |  |
|  | - Afișaj ecran LCD cu dimensiuni aproximative: 60 mm x 30 mm, care să asigure o bună vizualizare de la o distanță de minimum 4 metri. |  |  |  |
|  | - Introducerea directă a debitului. |  |  |  |
|  | - Posibilitatea modificării debitului în timpul perfuziei. |  |  |  |
|  | - Calcul automat al debitului prin introducerea volumului de perfuzat şi a intervalului de timp de administrare. |  |  |  |
|  | - Perfuzie în bolus în mod manual. |  |  |  |
|  | - Bolus automat cu posibilitate de programare doză, timp și rata de infuzie. |  |  |  |
|  | - Posibilitate de stivuire a minimum 2 pompe. |  |  |  |
|  | - Pompele pot fi transportate cu o singură mână în timp ce funcţionează. |  |  |  |
|  | - Software și meniu de operare în limba română. |  |  |  |
|  | - Mod de noapte cu opțiunea de setare a unui nivel redus de sunet și reducerea luminozității displayului grafic. |  |  |  |
|  | - Condiții de funcționare în regim normal: - la temperaturi cuprinse între 10 – 40°C; - la o presiune atmosferică situată între: 700 hPa și până la 1200 hPa; - umiditate: minimum 20% la 90% fără condens. |  |  |  |
|  | - Să aibă sistemul de prindere compatibil cu stativele standard pentru perfuzii și sistem de prindere pe bara orizontală. |  |  |  |
|  | - Consumabile: dispozitivul să funcționeze cu seringi și linii de conectare produse și de alți producători (și seturi din materiale opace pentru substanțe fotosensibile). |  |  |  |
|  | - Capacități seringă acceptate : 5, 10, 20, 30/35, 50/60 ml. |  |  |  |
|  | - Sistem automat de recunoaștere a dimensiunii seringii. |  |  |  |
|  | - Funcție de întrerupere temporară a sunetului de alarmă pe timpul înlocuirii seringii. |  |  |  |
|  | - Posibilitate de programare a pauzei într-un interval de la 1 min până la 24 de ore. |  |  |  |
|  | - Posibilitatea vizualizării simultane a stării dispozitivului asupra următoarelor informații: - nivel baterie; - rată volum de infuzat; - nivel ocluzie; - alimentare rețea; - indicare mod normal perfuzie; - pre alarme și alarme; - nume medicament; - mărimea și tipul seringii utilizate; - valoare volum/timp; - valoare limită de volum. |  |  |  |
|  | - Funcţie “Prime-line” de umplere automată a tuburilor prelungitoare. |  |  |  |
|  | - Posibilitatea administrării unei doze de încărcare. |  |  |  |
|  | - Interval de debit în modul macro: 0.1 ml/h la 1200 ml/h cu incremente de 0.1 ml/h. |  |  |  |
|  | - Interval de debit în modul micro: 0.10 ml/h la 1200 ml/h cu incremente de 0.01 ml/h. |  |  |  |
|  | - Gama de diluție de la 0,01 la 9999. |  |  |  |
|  | - Algoritmul valid pentru pacienţi cu greutate cuprinsă între 2.5Kg – 200 Kg. |  |  |  |
|  | - Mod doză de operare cu diluție, care acceptă urmatoarele unități și reguli de conversie: ml/min, ml/h, ml/24h, ng, µg, mg, µU, mU, U, kU, µmol, mmol, mol, / kg / min / ora / 24h. |  |  |  |
|  | - Volum de infuzat /timp: 0.1 – până la 99.9 ml, în incremente de 0.1 ml. |  |  |  |
|  | - Rată bolus: 50 ml/h pana la 1200 ml/h cu incremente de 50 ml/h. |  |  |  |
|  | - Limite de volum: de la 0.1 până la maximum 999.9 ml. |  |  |  |
|  | - Limite de timp (programabil în ore și minute): de la 0h și 00 min la 96 h și 00 min cu incremente de 0h și 01 min. |  |  |  |
|  | - Dispozitivul sa aibă inițial memorată în meniu o librărie de minimum 50 de medicamente. |  |  |  |
|  | - Parametrii librăriei de medicamente și ai medicamentelor să poată fi modificați. |  |  |  |
|  | - Dispozitivul să asigure memorarea ultimului medicament folosit când dispozitivul a fost pus în funcțiune. |  |  |  |
|  | - Dispozitivul să asigure memorarea presiunii și afișarea acesteia sub formă grafică pe o perioadă de 2 ore. |  |  |  |
|  | - Dispozitivul să asigure memorarea volumului infuzat și timpul de infuzare și afișarea numerică pe o perioadă de 12 ore. |  |  |  |
|  | - Precizia pe intervalul de debit de ± 3 %. |  |  |  |
|  | - Precizia dispozitivului de ± 1%. |  |  |  |
|  | - Sistem de prindere în mod manual a seringii. |  |  |  |
|  | - Dispozitivul să fie prevazut cu un sistem dinamic de control al presiunii care să indice creșterea sau descreșterea presiunii în linia de infuzie și declanșarea alarmei în cazul deconectarii liniei de infuzie. |  |  |  |
|  | - Posibilitate de întreținere venă deschisă la debite programabile de la 0.1 ml/h la 5 ml/h sau în mod continuu. |  |  |  |
|  | - Posibilitate de modificare a volumului alarmei. |  |  |  |
|  | - Indicatorul de alarmă sa atenționeze în culori diferite stările de alarmă respectiv atenționare. |  |  |  |
|  | - Pre alarmă și alarmă presiune ocluzie. |  |  |  |
|  | - Pre alarmă sfârșit de infuzie cu 5 minute înainte de finalul infuziei (programabilă). |  |  |  |
|  | - Alarmă poziționare incorectă a seringii. |  |  |  |
|  | - Pre alarmă și alarmă limită de volum. |  |  |  |
|  | - Pre alarmă și alarmă de volum/timp. |  |  |  |
|  | - Alarmă decuplare mecanism de alimentare. |  |  |  |
|  | - Pre alarmă și alarmă baterie descarcată. |  |  |  |
|  | - Afișare capacitate baterie (h/min). |  |  |  |
|  | - Alarmă software pentru limitele debitului. |  |  |  |
|  | - Alarmă pentru defecțiuni tehnice. |  |  |  |
|  | - Sistem de blocare a tastaturii. |  |  |  |
|  | - Transfer automat pe baterie în cazul întreruperii alimentării la rețea. |  |  |  |
|  | - Timpul de reîncărcare al bateriei mai mic de 300 min. |  |  |  |
|  | - Posibilitate de adaptare la un modul de fixare şi alimentare centralizat. |  |  |  |
| IV | DISPONIBILITATE |  |  |  |
|  | in mod continuu cu pauze pentru perioada de curatare, dezinfectie si service. |  |  |  |
| V | ## GARANTIE |  |  |  |
|  | Perioadă de garanţie: minim 24 de luni, de la instalarea, punerea în funcţiune si instruirea personalului. |  |  |  |
| VI | POST GARANTIE |  |  |  |
|  | Declaratie din parte ofertantului prin care atesta disponibilitatea, in maxim 72 de ore de la solicitare, a cel putin unei unitati de service ori de cate ori va deveni necesar. |  |  |  |
|  | Declaratie din parte ofertantului ca este in masura sa asigure piese de schimb si consumabile pentru o perioada de minim 8 ani, dupa expirarea perioadei de garantie. |  |  |  |
| VII | ## LIVRARE, AMBALARE, ETICHETARE, ## TRANSPORT SI ASIGURARE PE DURATA TRANSPORTULUI |  |  |  |
|  | Termen de livrare : 25 noiembrie 2019 |  |  |  |
|  | Furnizorul are obligatia de a livra, ambala, eticheta, asigura pe durata transportului si transporta produsul in conditii de maxima siguranta și pe cheluiala sa, ca operatiuni incluse in preț, până in locatia indicata de autoritatea contractantă in comanda. |  |  |  |
| VIII | ## INSTALARE, PUNERE IN FUNCTIUNE, TESTARE |  |  |  |
|  | Instalarea, punerea in functiune si testarea se va face la sediul autoritatii contractante, in prezenta reprezentantilor autoritatii contractanti. |  |  |  |
| IX | INSTRUIREA PERSONALULUI PENTRU UTILIZARE |  |  |  |
|  | Personalul medical si tehnic (5 persoane) va fi instruit la sediul unde va fi instalat echipamentul de personal specializat, prin grija furnizorului, si va primi manualul cu instrucțiuni de utilizare, fisa tehnica a produsului si totodata instructiunile de curatare, dezinfectie, sterilizare traduse in limba romana. De asemenea, se va asigura o reinstruire a personalului dupa mentenanta preventiva sau corectiva si ori decate ori intervine un posibil upgrade al echipamentului. |  |  |  |
| X | INSTRUCTIUNI/ PROCEDURI DE CURATARE, DEZINFECTIE STERILIZARE ECHIPAMENT |  |  |  |
|  | Se solicita instructiuni de curatare, dezinfectie si sterilizare de la producator si/sau asumate de furnizor si servisant. |  |  |  |

Nota – a se interpreta cu "sau echivalent" daca pe parcursul documentului, au fost indicate specificații tehnice care desemnează produse de o anumită origine/fabricație sau procedee speciale si daca sunt indicate mărci de fabrică sau de comerț, brevet de invenție, licențe de fabricație sau anume origini ori producții.

Propunerea  tehnica va fi insotita de documentatii tehnice in  limba romana/traduse in limba romana de traducator autorizat  (descrieri/fotografii/prospecte/cataloage/manuale de utilizare, etc.) ce demonstreaza indeplinirea cerintelor din cadrul specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

SPECIFICATII TEHNICE  LOT  8

DENUMIRE:   MONITOR FUNCTII VITALE

Tip/ Model:    ……………………………………………………………………….…….

Producator/Tara  :……………………………………………………………………….

An de fabricatie : 2019

| Nr. crt | CERINTE MINIME OBLIGATORII | DA | NU | CONFORMITATE/ ARGUMENTARE (se va indica pagina din documentatia tehnica prezentata de operatorul economic unde se regaseste specificatia tehnica / documentul necesar indeplinirii cerintei ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | CONDITII GENERALE |  |  |  |
| 1. | Dispozitivul medical care face obiectul achiziției trebuie sa fie purtător de marcaj CE, se va prezenta |  |  |  |
|  | Certificat de conformitate CE , cu cerintele Directivei 93/42/EEC, emis de un Organism Notificat („conform cu originalul”, traducere autorizata) |  |  |  |
| 2 | Declaratia prin care certifica faptul ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de reglementările legale în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă; |  |  |  |
| 3 | Tabel detalii producator |  |  |  |
| II | COMPONENTA |  |  |  |
|  | Monitor, diagonala: 15". |  |  |  |
|  | Imprimanta integrata |  |  |  |
|  | Cablu EKG 5 fire |  |  |  |
|  | manseta NIBP adulti M |  |  |  |
|  | Acumulatori Li-Ion |  |  |  |
|  | Troliu mobil |  |  |  |
|  | manual de utilizare in limba romana |  |  |  |
|  | Senzor SpO2 |  |  |  |
|  | Senzor temperature adult |  |  |  |
|  | Furtun pentru NIBP min 3m |  |  |  |
|  | Cabluri |  |  |  |
|  | Hartie imprimanta |  |  |  |
| III. | SPECIFICATII TEHNICE /PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI MINIMALI |  |  |  |
|  | Uz medical: adult , pentru monitorizare minim :EKG 12 derivatii, respiratie, SpO2, TA , temperatura |  |  |  |
|  | Stocare minima de date: Trend/grafic: ultimele minim 120 ore Istoric alarme minim 500 evenimente Istoric NIBP : minim 2000 grupuri Istoric de afisare a curbelor: minim 30 ore |  |  |  |
|  | Alarme pentru parametrii de functionare Detectare PaceMaker si segment S-T Alarme respiratie minim: apnee, acustic, vizual si evenimente Alarme : DIA,SIS, med |  |  |  |
|  | Alimentare : 220V, 50/60Hz |  |  |  |
|  | MONITOR |  |  |  |
|  | Color, 15", touch screen |  |  |  |
|  | Rezolutie: minima 1024x768 |  |  |  |
|  | Porturi, minim: SD, USB si LAN |  |  |  |
|  | Imprimanta integrata |  |  |  |
|  | Parametrii monitorizati |  |  |  |
|  | EKG |  |  |  |
|  | EKG minim 5 derivatii utilizand un cablu cu 5 fire.. |  |  |  |
|  | interval de masura puls adulti :15 – 300 batai / min. |  |  |  |
|  | Afisare 12 forme de unda |  |  |  |
|  | Afisaj grafic |  |  |  |
|  | Afisare curbe in timp real cu viteza de parcurs selectabila, minim : 12,5mm/sec - 25mm/sec- 50mm/sec |  |  |  |
|  | Istoric afisare: minim 2 ore |  |  |  |
|  | Interval de masurare puls H-R , minim intervalul: 15-300 bpm |  |  |  |
|  | Alarme : detectare electrozi deconectati |  |  |  |
|  | Ritm cardiac Valori : Adult, minim in interval : 15-300 bpm Rezolutie: 1bpm : acuratete +/- 1% QRS: segment S-T, interval minim : -2mV +2mV : acuratete +/- 10% Detectie segment ST Analiza aritmie: Da (minim 4 derivatii) |  |  |  |
|  | RITM RESPIRATIE |  |  |  |
|  | Valori interval minim: 7-120 bpm : |  |  |  |
|  | Precizie : ± 1 bpm |  |  |  |
|  | Viteza de afisare a curbelor minim : 6.25 ; 12.5 ; 25mm/sec |  |  |  |
|  | Apnee : da ,interval minim : 10-40s |  |  |  |
|  | PULSOXIMETRIE SpO2 |  |  |  |
|  | Valori in interval minim : 1-100% |  |  |  |
|  | Valori ritm puls in interval minim : 25-300 bpm |  |  |  |
|  | TENSIUNEA ARTERIALA |  |  |  |
|  | Moduri: manual, automat, continuu |  |  |  |
|  | Manseta minim : adulti , marimea M |  |  |  |
|  | Interval de masurare minim: 10-270 mmHg |  |  |  |
|  | TEMPERATURA |  |  |  |
|  | Numar de canale minim: 2 Senzor pentru temperatura in set livrare: minim1 Valori interval minim : 0-50°C Rezolutie : 0.1°C Precizie : ±0.1°C |  |  |  |
|  | TROLIU MOBIL |  |  |  |
|  | -compatibil cu dimensiunile monitorului |  |  |  |
| IV | ## DISPONIBILITATE |  |  |  |
|  | ## in mod continuu cu pauze pentru perioada de curatare, dezinfectie si service. |  |  |  |
| V | ## EXTENSIBILITATE/MODERNIZARE (UPGRADE) |  |  |  |
|  | permite upgrade |  |  |  |
| VI | ## GARANTIE |  |  |  |
|  | Perioadă de garanţie: minim 24 de luni, de la instalarea, punerea în funcţiune si instruirea personalului. |  |  |  |
| VII | POST GARANTIE |  |  |  |
|  | Declaratie din parte ofertantului prin care atesta disponibilitatea, in maxim 72 de ore de la solicitare, a cel putin unei unitati de service ori de cate ori va deveni necesar. |  |  |  |
|  | Declaratie din parte ofertantului ca este in masura sa asigure piese de schimb si consumabile pentru o perioada de minim 8 ani, dupa expirarea perioadei de garantie. |  |  |  |
| VIII | ## LIVRARE, AMBALARE, ETICHETARE, TRANSPORT SI ASIGURARE PE DURATA TRANSPORTULUI |  |  |  |
|  | Termen de livrare : 25 noiembrie 2019 |  |  |  |
|  | Furnizorul are obligatia de a livra, ambala, eticheta, asigura pe durata transportului si transporta produsul in conditii de maxima siguranta și pe cheluiala sa, ca operatiuni incluse in preț, până in locatia indicata de autoritatea contractantă in comanda . |  |  |  |
| IX | ## INSTALARE, PUNERE IN FUNCTIUNE, TESTARE |  |  |  |
|  | Instalarea, punerea in functiune si testarea se va face la sediul autoritatii contractante, in prezenta reprezentantilor autoritatii contractanti. |  |  |  |
| X | INSTRUIREA PERSONALULUI PENTRU UTILIZARE |  |  |  |
|  | Personalul medical si tehnic(5 persoane) va fi instruit la sediul de personal specializat, prin grija furnizorului, la locul unde va fi instalat echipamentul, si va primi manualul cu instrucțiuni de utilizare, fisa tehnica a produsului si totodata instructiunile de curatare, dezinfectie, sterilizare traduse in limba romana. De asemenea, se va asigura o reinstruire a personalului dupa mentenanta preventiva sau corectiva si ori decate ori intervine un posibil upgrade al echipamentului. |  |  |  |
| XI | INSTRUCTIUNI/ PROCEDURI DE CURATARE, DEZINFECTIE STERILIZARE ECHIPAMENT |  |  |  |
|  | Se solicita instructiuni de curatare, dezinfectie si sterilizare de la producator si/sau asumate de furnizor si servisant. |  |  |  |

Nota – a se interpreta cu "sau echivalent" daca pe parcursul documentului, au fost indicate specificații tehnice care desemnează produse de o anumită origine/fabricație sau procedee speciale si daca sunt indicate mărci de fabrică sau de comerț, brevet de invenție, licențe de fabricație sau anume origini ori producții.

Propunerea  tehnica va fi insotita de documentatii tehnice in  limba romana/traduse in limba romana de traducator autorizat  (descrieri/fotografii/prospecte/cataloage/manuale de utilizare, etc.) ce demonstreaza indeplinirea cerintelor din cadrul specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

SPECIFICATII TEHNICE  LOT 9

DENUMIRE:  DISPOZITIV AUTOMAT DE MĂSURARE A INDICELUI GLEZNĂ-BRAŢ

Tip/ Model:    ………………………………………………………………………….…….

Producator/Tara  :………………………………………………………………………….

An de fabricatie : 2019

| Nr. crt | CERINTE MINIME OBLIGATORII | DA | NU | CONFORMITATE/ ARGUMENTARE (se va indica pagina din documentatia tehnica prezentata de operatorul economic unde se regaseste specificatia tehnica /documentul necesar indeplinirii cerintei ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | CONDITII GENERALE |  |  |  |
| 1. | Dispozitivul medical care face obiectul achiziției trebuie sa fie purtător de marcaj CE, se va prezenta |  |  |  |
|  | Certificat de conformitate CE , cu cerintele Directivei 93/42/EEC, emis de un Organism Notificat („conform cu originalul”, traducere autorizata) |  |  |  |
| 2 | Declaratia prin care certifica faptul ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de reglementările legale în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă; |  |  |  |
| 3 | Tabel detalii producator |  |  |  |
| II | COMPONENTA |  |  |  |
|  | Aparat automat indice glezna-brat -1 buc. |  |  |  |
|  | Manseta aparat indice glezna-brat marime M -3 buc |  |  |  |
|  | Cablu USB -1 buc |  |  |  |
|  | CD software -1 buc |  |  |  |
|  | Cablu alimentare -1 buc |  |  |  |
|  | Manual de utilizare in limba romana (traducere autorizata)- 1 buc |  |  |  |
|  | Geanta de transport - 1 buc |  |  |  |
| III. | SPECIFICATII TEHNICE /PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI MINIMALI |  |  |  |
|  | Scala indicelui gleznă-braţ: 1.41 sau mai mult - necompresibil 1.40-1.00 - normal 0.99-0.91 - la limită 0.90 - 0.41 – anormal 0.40 sau mai puţin - grav Valoarea normală a ABI cuprinsă între 1,00 și 1,40. |  |  |  |
|  | Ecran LCD color, min 4.3" |  |  |  |
|  | Rezolutie 480x272 pixeli |  |  |  |
|  | Tipuri de masuratori: |  |  |  |
|  | Indicele glezna-brat, utilizand metoda oscilometrica |  |  |  |
|  | Tensiune sanguina sistolica utilizand metoda oscilometrica |  |  |  |
|  | ## Ritm cardiac utilizand metoda oscilometrica |  |  |  |
|  | ## Tensiune sanguina diastolica utilizand metoda ## oscilometrica |  |  |  |
|  | ## Tensiune: 0 pana la 299mmHg |  |  |  |
|  | ## Ritm cardiac: 30-199bpm |  |  |  |
|  | ## Limite de masurare : |  |  |  |
|  | ## Tensiune: +/-3mmHg |  |  |  |
|  | ## Ritm cardiac: +/-5% |  |  |  |
|  | ## Indice glezna-brat: +/- 0.1 |  |  |  |
|  | ## Alimentare |  |  |  |
|  | ## 100-240V/ 50-60Hz |  |  |  |
|  | ## Baterie reincabila |  |  |  |
|  | ## Litiu-polimer, 2.300mAh, |  |  |  |
|  | ## 30 de masurari pe incarcare |  |  |  |
| IV | ## GARANTIE |  |  |  |
|  | Perioadă de garanţie: minim 24 de luni, de la instalarea, punerea în funcţiune si instruirea personalului. |  |  |  |
| V | POST GARANTIE |  |  |  |
|  | Declaratie din parte ofertantului prin care atesta disponibilitatea, in maxim 72 de ore de la solicitare, a cel putin unei unitati de service ori de cate ori va deveni necesar. |  |  |  |
|  | Declaratie din parte ofertantului ca este in masura sa asigure piese de schimb si consumabile pentru o perioada de minim 8 ani, dupa expirarea perioadei de garantie. |  |  |  |
| VI | ## LIVRARE, AMBALARE, ETICHETARE, TRANSPORT SI ASIGURARE PE DURATA TRANSPORTULUI |  |  |  |
|  | Termen de livrare : 25 noiembrie 2019 |  |  |  |
|  | Furnizorul are obligatia de a livra, ambala, eticheta, asigura pe durata transportului si transporta produsul in conditii de maxima siguranta și pe cheluiala sa, ca operatiuni incluse in preț, până in locatia indicata de autoritatea contractantă in comanda . |  |  |  |
| VII | ## INSTALARE, PUNERE IN FUNCTIUNE, TESTARE |  |  |  |
|  | Instalarea, punerea in functiune si testarea se va face la sediul autoritatii contractante, in prezenta reprezentantilor autoritatii contractanti. |  |  |  |
| VIII | INSTRUIREA PERSONALULUI PENTRU UTILIZARE |  |  |  |
|  | Personalul medical si tehnic(5 persoane) va fi instruit la sediul unde va fi instalat echipamentul, prin grija furnizorului de personal specializat, si va primi manualul cu instrucțiuni de utilizare, fisa tehnica a produsului si totodata instructiunile de curatare, dezinfectie, sterilizare traduse in limba romana. De asemenea, se va asigura o reinstruire a personalului dupa mentenanta preventiva sau corectiva si ori de cate ori intervine un posibil upgrade al echipamentului. |  |  |  |
| IX | INSTRUCTIUNI/ PROCEDURI DE CURATARE, DEZINFECTIE STERILIZARE ECHIPAMENT Se solicita instructiuni de curatare, dezinfectie si sterilizare de la producator si/sau asumate de furnizor si servisant. |  |  |  |

Nota – a se interpreta cu "sau echivalent" daca pe parcursul documentului, au fost indicate specificații tehnice care desemnează produse de o anumită origine/fabricație sau procedee speciale si daca sunt indicate mărci de fabrică sau de comerț, brevet de invenție, licențe de fabricație sau anume origini ori producții.

Propunerea  tehnica va fi insotita de documentatii tehnice in  limba romana/traduse in limba romana de traducator autorizat  (descrieri/fotografii/prospecte/cataloage/manuale de utilizare, etc.) ce demonstreaza indeplinirea cerintelor din cadrul specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

SPECIFICATII TEHNICE  LOT 10

DENUMIRE:   HOLTER EKG 12 CANALE

Tip/ Model:    ……………………………………………………………………….…….

Producator/Tara  :……………………………………………………………………….

An de fabricatie : 2019

| Nr. crt | CERINTE MINIME OBLIGATORII | DA | NU | CONFORMITATE/ ARGUMENTARE (se va indica pagina din documentatia tehnica prezentata de operatorul economic unde se regaseste specificatia tehnica / documentul necesar indeplinirii cerintei ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | CONDITII GENERALE |  |  |  |
| 1. | Dispozitivul medical care face obiectul achiziției trebuie sa fie purtător de marcaj CE, se va prezenta |  |  |  |
|  | Certificat de conformitate CE , cu cerintele Directivei 93/42/EEC, emis de un Organism Notificat („conform cu originalul”, traducere autorizata) |  |  |  |
| 2 | Declaratia prin care certifica faptul ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de reglementările legale în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă; |  |  |  |
| 3 | Tabel detalii producator |  |  |  |
| II | COMPONENTA |  |  |  |
|  | unitate , cititor carduri de memorie SD ,modul wireless USB, port multi-USB 2.0 , software de diagnosticare interactiv |  |  |  |
|  | cablu de pacient (10 fire) |  |  |  |
|  | cablu de pacient (5 fire) |  |  |  |
|  | incarcator cu 4 acumulatori |  |  |  |
|  | 2 carduri de memorie SD 2GB |  |  |  |
|  | cheie HW |  |  |  |
|  | CD software |  |  |  |
|  | cablu mini USB |  |  |  |
|  | set electrozi autoadezivi |  |  |  |
|  | centura |  |  |  |
|  | geanta de transport |  |  |  |
|  | husa |  |  |  |
|  | manual de utilizare in limba romana |  |  |  |
| III. | SPECIFICATII TEHNICE /PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI MINIMALI |  |  |  |
|  | Monitorizare continua min: 1–7 zile (3,7 canale) 1–4 zile (12 canale) |  |  |  |
|  | Inregistrarea pe 12 canale 2 KHz/16 biti |  |  |  |
|  | Pornire automată a înregistrării |  |  |  |
|  | Microfon încorporat |  |  |  |
|  | Semnalul EKG afisat direct pe ecranul aparatului, astfel incat utilizatorul sa poata analiza calitatea semnalului imediat |  |  |  |
|  | Interfață personalizabilă |  |  |  |
|  | Monitorizare activitate pacient - sa aiba senzor de mișcare încorporați care sa permita utilizatorului să vadă exact perioadele în care pacientul efectuează activități fizice solicitante. Graficul rezultat sa poate fi corelat direct cu evoluțiile HR, dar și cu alte grafice pentru o mai bună diagnosticare |  |  |  |
|  | Analiza ritm :toate bătăile inimii detectate sa fie prezentate în tabele și grafice și sortate în funcție de importanță, durată, etc. |  |  |  |
|  | Șablon multinivel |  |  |  |
|  | Împărțire grafică eveniment – instrument ce va ajuta la separarea rapidă a morfologiilor. |  |  |  |
|  | Detecție peacemaker –toate impulsurile și ritmul bătăilor inimii vor fi identificate într-o reprezentare grafică EKG. |  |  |  |
|  | Analiză pacemaker - detectarea erorilor și toate impulsurile pacemaker-ului, sa fie afișate în graficele activității pacientului. |  |  |  |
|  | Evaluare tabelară HRV -Variabilitatea ritmului cardiac în termeni de frecvență și timp se vor calcula pe oră, zi, sau pe perioada în care pacientul doarme sau este treaz. Rezultatele vor fi prezentate într-un tabel de evaluare temporală |  |  |  |
|  | Trend HRV-Valorile HRV sa fie reprezentate grafic în funcție de timp și comparate cu ritmul cardiac sau graficul activității pacientului |  |  |  |
|  | Evaluare tabelară ST - tabel de sarcină ischemică, nivelul minim, mediu și maxim al segmentului ST pe fiecare derivație. De asemenea va prezinta în % panta segmentului ST (supradenivelare, subdenivelare). |  |  |  |
|  | Trend ST - Segmentul ST reprezentat grafic în raport cu timpul de înregistrare. Toate evenimentele (supradenivelare sau subdenivelare) evidențiate. |  |  |  |
|  | Evaluare tabelară QT, QTc- Atât valorile QT cât și cele QTc sa fie afișate într-un tabel de evaluare pe oră, zi sau perioada în care pacientul doarme sau este treaz |  |  |  |
|  | Trend QT, QTc -Segmentele QT și QTc reprezentate grafic în raport cu timpul de înregistrare. Toate evenimentele (valori prea mari sau prea mici) evidențiate. |  |  |  |
|  | Grafice QT/RR și QT/HR- utilizatorul sa aiba posibilitatea de a marca toate evenimentele și de a le verifica într-o reprezentare grafică EKG. |  |  |  |
|  | Evaluare tabelară PQ - Valorile PQ sa fie afișate într-un tabel de evaluare pe oră, zi sau perioadă în care pacientul doarme sau este treaz. |  |  |  |
|  | Trend PQ- Intervalul PQ sa fie reprezentat grafic în raport cu timpul de înregistrare.Toate evenimentele care au valori prea mari sau prea mici sa fie evidențiate |  |  |  |
|  | Grafice /RR și PQ/HRPQ/RR și PQ/HR - utilizatorul sa aiba are posibilitatea de a marca toate evenimentele și să le verifice într-un eșantion EKG. |  |  |  |
|  | Reprezentare în cascadă - afișarea bătăilor inimii una lângă alta în secțiune transversal pentru a observa toate iregularitățile (deformări, modificări de intervale, ectopii, bătăi premature). |  |  |  |
|  | Hărți de relief - afișarea evenimentelor cardiace în diferite contexte |  |  |  |
|  | Graficul Poincaré – pentru a permite medicului să vizualizeze înregistrarea complete si verificarea ușoară a fibrilațiilor atriale, extrasistolelor, pauzelor, zonelor zgomotoase și a altor aritmii. |  |  |  |
|  | Tahogramă- reprezintaee grafica a tuturor valorilor RR în raport cu timpul de înregistrare. Toate evenimentele (valori prea mari sau prea mici) sa fie evidențiate. Orice eveniment sa fie marcat și verificat într-o reprezentare grafică EKG |  |  |  |
|  | Grafic PSD – posibilitatea de a diagnostic oboseala cronica, tulburarile somnului si sindromul burnout |  |  |  |
| IV | ## DISPONIBILITATE |  |  |  |
|  | ## in mod continuu cu pauze pentru perioada de curatare, dezinfectie si service. |  |  |  |
| V | ## EXTENSIBILITATE/MODERNIZARE (UPGRADE) |  |  |  |
|  | Sa permita upgrade |  |  |  |
| VI | ## GARANTIE |  |  |  |
|  | Perioadă de garanţie: minim 24 de luni, de la instalarea, punerea în funcţiune si instruirea personalului. |  |  |  |
| VII | POST GARANTIE |  |  |  |
|  | Declaratie din parte ofertantului prin care atesta disponibilitatea, in maxim 72 de ore de la solicitare, a cel putin unei unitati de service ori de cate ori va deveni necesar. |  |  |  |
|  | Declaratie din parte ofertantului ca este in masura sa asigure piese de schimb si consumabile pentru o perioada de minim 8 ani, dupa expirarea perioadei de garantie. |  |  |  |
| VIII | ## LIVRARE, AMBALARE, ETICHETARE, TRANSPORT SI ASIGURARE PE DURATA TRANSPORTULUI |  |  |  |
|  | Termen de livrare : 25 noiembrie 2019 |  |  |  |
|  | Furnizorul are obligatia de a livra, ambala, eticheta, asigura pe durata transportului si transporta produsul in conditii de maxima siguranta și pe cheluiala sa, ca operatiuni incluse in preț, până in locatia indicata de autoritatea contractantă in comanda . |  |  |  |
| IX | ## INSTALARE, PUNERE IN FUNCTIUNE, TESTARE |  |  |  |
|  | Instalarea, punerea in functiune si testarea se va face la sediul autoritatii contractante, in prezenta reprezentantilor autoritatii contractanti. |  |  |  |
| X | INSTRUIREA PERSONALULUI PENTRU UTILIZARE |  |  |  |
|  | Personalul medical si tehnic(5 persoane)va fi instruit la sediul unde va fi instalat echipamentul, prin grija furnizorului de personal specializat, si va primi manualul cu instrucțiuni de utilizare, fisa tehnica a produsului si totodata instructiunile de curatare, dezinfectie, sterilizare traduse in limba romana. De asemenea, se va asigura o reinstruire a personalului dupa mentenanta preventiva sau corectiva si ori de cate ori intervine un posibil upgrade al echipamentului. |  |  |  |
| XI | INSTRUCTIUNI/ PROCEDURI DE CURATARE, DEZINFECTIE STERILIZARE ECHIPAMENT |  |  |  |
|  | Se solicita instructiuni de curatare, dezinfectie si sterilizare de la producator si/sau asumate de furnizor si servisant. |  |  |  |

Nota – a se interpreta cu "sau echivalent" daca pe parcursul documentului, au fost indicate specificații tehnice care desemnează produse de o anumită origine/fabricație sau procedee speciale si daca sunt indicate mărci de fabrică sau de comerț, brevet de invenție, licențe de fabricație sau anume origini ori producții.

Propunerea  tehnica va fi insotita de documentatii tehnice in  limba romana/traduse in limba romana de traducator autorizat  (descrieri/fotografii/prospecte/cataloage/manuale de utilizare, etc.) ce demonstreaza indeplinirea cerintelor din cadrul specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

SPECIFICATII TEHNICE  LOT 11

DENUMIRE:   HOLTER TA

Tip/ Model:    ………………………………………………………………………….…….

Producator/Tara  :………………………………………………………………………….

An de fabricatie : 2019

| Nr. crt | CERINTE MINIME OBLIGATORII | DA | NU | CONFORMITATE/ ARGUMENTARE (se va indica pagina din documentatia tehnica prezentata de operatorul economic unde se regaseste specificatia tehnica / documentul necesar indeplinirii cerintei ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | CONDITII GENERALE |  |  |  |
| 1. | Dispozitivul medical care face obiectul achiziției trebuie sa fie purtător de marcaj CE, se va prezenta |  |  |  |
|  | Certificat de conformitate CE, cu cerintele Directivei 93/42/EEC,emis de un Organism Notificat („conform cu originalul”,traducere autorizata) |  |  |  |
| 2 | Declaratia prin care certifica faptul ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de reglementările legale în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă; |  |  |  |
| 3 | Tabel detalii producator |  |  |  |
| II | COMPONENTA |  |  |  |
|  | unitate de baza |  |  |  |
|  | manseta standard |  |  |  |
|  | set de minim 2 acumulatori |  |  |  |
|  | incarcator |  |  |  |
|  | software |  |  |  |
|  | centura |  |  |  |
|  | interfata USB-optica |  |  |  |
|  | husa |  |  |  |
|  | manual de utilizare in limba romana |  |  |  |
|  | geanta transport |  |  |  |
| III. | SPECIFICATII TEHNICE /PARAMETRI TEHNICI SI FUNCTIONALI MINIMALI |  |  |  |
|  | Monitorizare a presiunii arterială minim 50 de ore, în intervale de timp prestabilite. |  |  |  |
|  | Operare silențioasă |  |  |  |
|  | Metodă de monitorizare oscilometrică,dezumflare. treptată |  |  |  |
|  | Capacitate memorie; -minim 600 înregistrări. |  |  |  |
|  | Acuratețe; : ± 3 mm Hg sau 2% din valoarea măsurată. |  |  |  |
|  | Manșon; : adulți supraponderali. |  |  |  |
|  | Transfer date către PC; -prin cablu optic cu conectare USB. |  |  |  |
|  | Baterii (Acumulatori sau alcaline); AA, 2 × 1.5 V. |  |  |  |
|  | Parametri calculați:. |  |  |  |
|  | Minim: TA medie, PP medie, Impuls mediu, Indice cădere noapte Sis/Dia, SIS/DIA diferență zi/noapte, PTE SIS/DIA, PTD SIS/DIA, SIS/DIA max, SIS/DIA min, Puseu matinal, SIS/DIA medie, Sarcină SIS/DIA, Pierdere SIS/DIA, Citiri hipertensiune SIS/DIA, Citiri hipotensiune SIS/DIA |  |  |  |
| IV | ## DISPONIBILITATE |  |  |  |
|  | ## in mod continuu cu pauze pentru perioada de curatare, dezinfectie si service. |  |  |  |
| V | ## EXTENSIBILITATE/MODERNIZARE (UPGRADE) |  |  |  |
|  | Sa permita upgrade |  |  |  |
| VI | ## GARANTIE |  |  |  |
|  | Perioadă de garanţie: minim 24 de luni, de la instalarea, punerea în funcţiune si instruirea personalului. |  |  |  |
| VII | POST GARANTIE |  |  |  |
|  | Declaratie din parte ofertantului prin care atesta disponibilitatea, in maxim 72 de ore de la solicitare, a cel putin unei unitati de service ori de cate ori va deveni necesar. |  |  |  |
|  | Declaratie din parte ofertantului ca este in masura sa asigure piese de schimb si consumabile pentru o perioada de minim 8 ani, dupa expirarea perioadei de garantie. |  |  |  |
| VIII | ## LIVRARE, AMBALARE, ETICHETARE, TRANSPORT SI ASIGURARE PE DURATA TRANSPORTULUI |  |  |  |
|  | Termen de livrare : 25 noiembrie 2019 |  |  |  |
|  | Furnizorul are obligatia de a livra, ambala, eticheta, asigura pe durata transportului si transporta produsul in conditii de maxima siguranta și pe cheluiala sa, ca operatiuni incluse in preț, până in locatia indicata de autoritatea contractantă in comanda . |  |  |  |
| IX | ## INSTALARE, PUNERE IN FUNCTIUNE, TESTARE |  |  |  |
|  | Instalarea, punerea in functiune si testarea se va face la sediul autoritatii contractante, in prezenta reprezentantilor autoritatii contractanti. |  |  |  |
| X | INSTRUIREA PERSONALULUI PENTRU UTILIZARE |  |  |  |
|  | Personalul medical si tehnic(5 persoane)va fi instruit la sediul unde va fi instalat echipamentul, prin grija furnizorului de personal specializat, si va primi manualul cu instrucțiuni de utilizare, fisa tehnica a produsului si totodata instructiunile de curatare, dezinfectie, sterilizare traduse in limba romana. De asemenea, se va asigura o reinstruire a personalului dupa mentenanta preventiva sau corectiva si ori de cate ori intervine un posibil upgrade al echipamentului. |  |  |  |
| XI | INSTRUCTIUNI/ PROCEDURI DE CURATARE, DEZINFECTIE STERILIZARE ECHIPAMENT |  |  |  |
|  | Se solicita instructiuni de curatare, dezinfectie si sterilizare de la producator si/sau asumate de furnizor si servisant. |  |  |  |

Nota – a se interpreta cu "sau echivalent" daca pe parcursul documentului, au fost indicate specificații tehnice care desemnează produse de o anumită origine/fabricație sau procedee speciale si daca sunt indicate mărci de fabrică sau de comerț, brevet de invenție, licențe de fabricație sau anume origini ori producții.

Propunerea  tehnica va fi insotita de documentatii tehnice in  limba romana/traduse in limba romana de traducator autorizat  (descrieri/fotografii/prospecte/cataloage/manuale de utilizare, etc.) ce demonstreaza indeplinirea cerintelor din cadrul specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.